采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- 肌电诱发电位仪主要用于确定周围神经肌肉系统和中枢神经系统的功能状态及可疑病变，检出亚临床病灶，对病损精确定位，另外震颤分析、步态分析等省重点专科必备检查项目，均需通过肌电诱发电位仪检查。该项目挂网接受产品介绍报名，根据厂家报价情况，本项目预算定为72.6万元。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌电诱发电位仪 | 接受进口产品 | 套 | 1 |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

- 1.   肌电诱发电位仪   （   1  台或套）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体配置要求 | ★ | 六通道放大器及配套软件1套、配套主机及显示器1套、声学耳机1个、视刺激显示器1个、电刺激器1个、震颤套件1套、医用台车1个、配套打印机1台、配套刺激电极1个； |  |
| 2 | 主要技术参数与性能指标 |  | 具备FDA或CE或CFDA认证； |  |
| 3 | 主要技术参数与性能指标 |  | 具备低噪声、高抗干扰能力的一体化设计台式系统； |  |
| 4 | 功能要求 |  | 能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目； |  |
| 5 | 功能要求 |  | 提供原厂全中文软件及报告系统，可自定义检测流程和检测方案； |  |
| 6 | 主要技术参数与性能指标 | ★ | 肌电图通道数：≥6通道，放大器内置标准屏蔽5芯DIN插孔≥6个(需提供证明材料)； |  |
| 7 | 主要技术参数与性能指标 |  | 输入阻抗：≥1000MΩ； |  |
| 8 | 主要技术参数与性能指标 |  | 共模抑制比：≥120dB； |  |
| 9 | 主要技术参数与性能指标 |  | A/D转换分辨率：≥24bit； |  |
| 10 | 主要技术参数与性能指标 |  | 高通滤波：范围不小于0.01Hz-3KHz； |  |
| 11 | 主要技术参数与性能指标 |  | 低通滤波：范围不小于20Hz-13KHz； |  |
| 12 | 主要技术参数与性能指标 | ▲ | 噪声水平：<0.3uV；（需提供检测报告）； |  |
| 13 | 主要技术参数与性能指标 |  | 内置参考电极并联电路，从而不需要外接跳线并联不同通道的参考电极； |  |
| 14 | 功能要求 | ▲ | 配备脚踏开关，脚踏开关功能键数量不少于3个(需提供证明材料)； |  |
| 15 | 功能要求 | ▲ | 配备专用控制面板，功能键数量不小于50(需提供证明材料)； |  |
| 16 | 功能要求 |  | 电刺激器刺激强度范围不小于0-100mA；最大电压400V； |  |
| 17 | 功能要求 | ★ | 电刺激器刺激频率范围不小于0.1Hz～200Hz(需提供证明材料)； |  |
| 18 | 主要技术参数与性能指标 |  | 具备刺激强度监测及报警功能，实时监测刺激电流输出量，并通过屏幕上颜色改变提示输出异常； |  |
| 19 | 功能要求 |  | 听觉刺激波形至少包含喀喇短声、纯音调、爆发音、Pips、半正弦、全正弦； |  |
| 20 | 主要技术参数与性能指标 |  | 喀喇短声可选范围不小于50us-100us； |  |
| 21 | 功能要求 |  | 音调频率可在不小于125Hz–20000Hz的范围内进行自定义； |  |
| 22 | 功能要求 |  | 视觉刺激模式至少包含棋盘格翻转、水平条栅、垂直条栅； |  |
| 23 | 功能要求 |  | 视觉刺激视野至少包含全视野、半视野、1/4视野； |  |
| 24 | 功能要求 |  | 具备运动传导速度测定、感觉传导速度测定、微移电位（Inching）、F-波、H-反射、重复频率电刺激（衰减实验）、瞬目反射（Blink）、侧方扩散等功能； |  |
| 25 | 功能要求 |  | 自主神经检查-皮肤交感反应（SSR），同时具有电刺激和声刺激两种模式； |  |
| 26 | 功能要求 | ▲ | 软件具备自动计算并显示终端潜伏期指数（TLI）功能； |  |
| 27 | 功能要求 |  | 可以保存每次采集的波形，以便重新选择前面最佳的波形进行分析； |  |
| 28 | 主要技术参数与性能指标 |  | 定量肌电图分析：静息电位、单MUP、多MUP自动及手动分析、干扰相(重收缩)自动分析； |  |
| 29 | 功能要求 |  | 全自动运动单位电位MUP高速提取，可以将不同形态的MUP自动分组并自动平均； |  |
| 30 | 主要技术参数与性能指标 |  | 具备原始肌电信号及声音同步存储和回放再分析功能，每块肌肉可存储多个片段，每个片段可连续记录15分钟原始的肌电图波形和声音信号，可同步回放和再分析处理，回放时也可以自动提取分析MUP； |  |
| 31 | 主要技术参数与性能指标 |  | 体感诱发电位包含上肢体感、下肢体感、阴部神经体感、脊髓体感、三叉神经体感等； |  |
| 32 | 主要技术参数与性能指标 |  | 听觉诱发电位包含脑干听诱发电位、客观测听、耳蜗电图、40Hz、中潜伏期反应、长潜伏期反应等； |  |
| 33 | 主要技术参数与性能指标 |  | 视觉诱发电位模式包含翻转模式、眼罩闪光模式、视网膜电位图ERG、眼震电图EOG； |  |
| 34 | 主要技术参数与性能指标 |  | 事件相关电位包含P300、MMN、CNV； |  |
| 35 | 功能要求 |  | 前庭诱发肌源性电位包含颈源性电位、眼源性电位； |  |
| 36 | 功能要求 |  | 运动诱发电位具备外接磁刺激器触发接口； |  |
| 37 | 功能要求 |  | 具备中国人正常值数据库； |  |
| 38 | 功能要求 |  | 原厂全中文软件系统及全中文报告系统(包括中文神经、肌肉名称)，可根据需要自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统，不需要手工输入数据或屏幕抓图粘贴完成中文报告。报告结果可转入Office和PDF读取分析； |  |
| 39 | 功能要求 |  | 震颤模块具有6通道，其中4个表面肌电图通道，2个专用加速度运动传感器通道； |  |
| 40 | 功能要求 |  | 震颤信号采集包括静止、姿势、持重物、意向性、自定义动作等多种模式； |  |
| 41 | 主要技术参数与性能指标 |  | 震颤片段采集的时间长度可以预先定义，可以手动开始和手动停止采集； |  |
| 42 | 主要技术参数与性能指标 |  | 所有记录下来的震颤数据，均可以动态回放，重现采集时的连续同步动态； |  |
| 43 | 主要技术参数与性能指标 |  | 自动震颤频率分析，波幅分析，功率分析，相干性分析，自动生成频谱图，自动生成全中文报告，分析的数据结果和频谱图结果全部自动传入报告内，不需要手动选择； |  |
| 44 | 主要技术参数与性能指标 | ▲ | 具备专用探测震颤加速度的运动传感器，且与主机在同一个注册证内（需提供证明）； |  |

注: ★和▲关键参数需要提供制造商原厂Datasheet技术参数或技术手册或说明书报告模板或有资质的第三方检测机构提供的检测报告等文件说明。如果装机时配置和参数缺损不符合用户要求，采购方有权利做退货处理

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  | 合同生效后 12 个月内 |
| 2 | 保修期 |  | 5年全保 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 |  | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用。 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 8 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭采购人出具的验收合格报告，投标人提供发票及其它票据入库。采购人从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且投标人已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内投标人来院填写尾款付款证明，采购人付清20%货款。 |
| 9 | 其他 |  | 投标方负责将设备与医院信息系统对接，系统对接所产生的费用由投标方承担。须提供承诺书并加盖公章。 |

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：

年     月     日