附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

体外循环机用于心脏手术中的生命支持，现使用的体外循环机已经使用20年，频发故障，安全隐患极大。

- 项目预算金额为275万元，参照各厂家产品介绍提供报价情况，去南京鼓楼医院苏北人民医院考察情况及对体外循环机的临床需求得出。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  R医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：用于病人的生命支持及急抢救

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外循环机 | 是 | 台 | 1 |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

- 1.体外循环机 （  1台或套）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 至少配4个泵头（单泵头不少于3个，双泵头不少于1个），须可安装离心泵 |  |
| 2 | 底座 | ▲ | 4泵位底座。单头泵3个，双泵1个。 |  |
| 3 |  |  | 含变压及电压保护（稳定控制）系统 |  |
| 4 |  | ★ | 内置UPS电源，独立供电时整机负荷不低于90分钟。 |  |
| 5 | 单头泵 |  | 工作电压直流24V |  |
| 6 |  | ▲ | 流量范围不少于1/4”0-3.12LPM；3/8”0-6.5LPM；1/2”0-11.2LPM； |  |
| 7 |  |  | 转速范围：0-250RPM，误差低于1% |  |
| 8 |  | ★ | 具有常用管道流量记忆和微调系统，用于消除管道的误差所造成的灌注偏差 |  |
| 9 |  | ▲ | 任意两个泵之间都可以设置为主泵/从泵的灌注关系 |  |
| 10 |  |  | 具有转速、反转等报警 |  |
| 11 |  |  | 具有开机自检保护系统 |  |
| 12 |  |  | 具有错误定位诊断系统 |  |
| 13 | 双头泵 |  | 工作电压直流24V |  |
| 14 |  |  | 流量范围不低于0-1.5LPM |  |
| 15 |  |  | 转速范围：0-250RPM，误差低于1% |  |
| 16 |  | ★ | 具有常用管道流量记忆和微调系统，用于消除管道的误差所造成的灌注偏差 |  |
| 17 |  | ▲ | 两个泵之间都可以设置为主泵/从泵的灌注关系 |  |
| 18 |  |  | 具有转速、反转等报警 |  |
| 19 |  |  | 具有开机自检保护系统 |  |
| 20 |  |  | 具有错误定位诊断系统 |  |
| 21 | 监测参数 | ▲ | 含压力、温度、时间、气泡、血平面、心肌保护灌注等监测 |  |
| 22 |  |  | 压力监测可设定压力监测上下限 |  |
| 23 |  |  | 温度监测时可设定温度监测上下限 |  |
| 24 |  |  | 时间监测可显示3导时间，精确到分秒 |  |
| 25 |  | ★ | 心肌灌注保护控制可通过压力控制、温度控制及容量控制控制心肌灌注液使用 |  |
| 26 |  | ★ | 自动三路水箱，温度控制范围不少于2-40.5摄氏度，水箱系统容量大于等于12.5L。 |  |
| 27 | 售后服务要求 | ★ | 售后服务及时，24小时内有响应且上门服务；对整机提供至少1年全保 |  |
| 28 | 耗材要求 | ★ | 所有耗材均必须能在江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台上采购,并附耗材清单及价格 |  |

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后 三个月内 |
| 2 | 保修期 | ★ | 详见技术参数内保修要求 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 | ★ | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （5）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 保证使用人员都会操作 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。如发现有虚假响应的作废标处理。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装 场地测试 |  | 按照技术参数内设备安装场地测试要求 |
| 8 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 9 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。 |

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：

年     月     日