- 透析机采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- 现有在使用设备超出年限，需更新替换。根据以往购买价格，预算11.2万/台。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  £医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：医疗

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 接受 | 台 | 5 | 是 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

- 1.           5台

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血泵、肝素泵 |  | 血泵速度、透析液速率可调。透析液温度可调。血泵管径应可调节，可用管径2-10mm。肝素泵可选用多种尺寸注射器 |  |
| 2 | 监测 |  | 安全监测系统完善可靠，标准配置动脉压、静脉压、跨膜压监测、空气报警监测和漏血监测。超滤量0～10L之间可调。超滤速率可调，精确度: ≤±1%。 |  |
| 3 | 运行 |  | 透析液流量范围0-800ml/min，透析液流速可以调整，透析液平衡误差≤0.1%。 |  |
| 4 | 配置 | ★ | 彩色液晶屏幕显示，可显示治疗数据和曲线图形，配置在线清除率监测。标准配置联机电子血压计，中文治疗系统 | 临床治疗需要 |
| 5 | 功能 | ▲ | 具备碳酸氢盐透析和醋酸盐透析功能，适用于各种规格之透析液。标配透析液超纯过滤器及碳酸氢盐干粉装置，具备超纯浓缩干粉透析功能。 | 影响透析质量 |
| 6 | 操作功能 |  | 在机器操作界面，可以方便调整基础钠和处方钠浓度，为患者提供个性化透析，可在线制备超纯透析液和置换液，同时具备在线联机预充功能。 |  |
| 7 | 接口 |  | 有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。 |  |
| 8 | 数据信息 | ★ | 具备数据传输功能，可以连接现有信息管理系统（学透通），数据自动传输。提供盖章承诺函。 | 信息化管理需求 |
| 9 | 电源 |  | 停电时，后备UPS电源保证血泵、动脉压监测、静脉压监测、漏血监测、空气监测、肝素泵持续运行。维持时间>15分钟。 |  |
| 10 | 消毒 | ▲ | 透析液吸管可联机清洗消毒。消毒脱钙一体化设计（只需一种消毒液，一次完成一体化消毒程序，达到消毒、脱钙、除铁、去蛋白效果，中间无需任何操作，时间不超过45分钟）。提供材料（视频，消毒方法及时间） |  |
| 11 | 主机和耗材 | ★ | 本机使用的透析液过滤器必须在江苏医疗保障公共服务平台-药品和医用耗材管理子系统上，提供清晰标注的网页截图。 |  |

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  | 合同生效后 12 个月内按照医院需求分批供货，通知供货后一周内到货。 |
| 2 | 保修期 |  | 整机保修5年 |
| 3 | 售后 服务承诺 |  | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 按照技术参数内的培训要求进行培训 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 | ★ | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装 |  | 按照技术参数内设备安装场地测试要求 |
| 8 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 9 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。 |

*注: 表中“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝

- 除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件

2、法定代表人授权委托书原件

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）

申购单位（公章）

项目负责人签字：

年     月     日