附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

职工医院现有DR1台，2010年投入使用，近年出现设备性能老化、图像质量欠佳、故障高发等情况，不能满足学校高强度集中体检及日常摄片需求，急需更新设备，预算为70万元。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  ✔医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：保证临床科室设备的正常运行。

- 三、采购需求一览表：

| 序号 | 服务名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X射线成像系统（DR） | 否 | 台 | 1 |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

1. 数字化X射线成像系统（DR） （ 1台或套）

- 高压及X线管：

- 1.输出功率≥50kW；

- 2.逆变频率≥250kHz；

- 3.最高管电压≥150kV；

- 4.最高管电流≥600mA；

- 5.最短曝光时间≤1ms；

- 6.最长曝光时间≥10s；

- 7.球管小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm；

- 8.小焦点功率≥22kW，大焦点功率≥54kW；

- 9.阳极热容量≥230kHu；

- 探测器部分：

- 1.探测器材料：碘化铯非晶硅；

- ★2.探测器类型：整板无线，超级电容实时在线充电，无需插拔、更换电池，非锂电池供电（需提平板探测器正面和背面照片）；

- 3.有效采集区域≥43cm*43cm；

- 4.有效采集像素≥900万；

- 5.像素矩阵≥3000*3000；

- 6.像素点尺寸≤139μm；

- 7.空间分辨率≥3.6LP/mm；

- 8.成像数据位≥16bit；

- 9.成像数据位≥16bit；

- 机架及床体部分；

- ★1.机架结构：一体化U型臂机架结构；

- 2.横臂上下移动范围≥1150mm；

- 3.横臂绕中心旋转范围≥-30°～+120°；

- 4.X线管绕水平轴旋转范围≥±120°；

- 5.探测器绕水平轴旋转范围≥±45°

- 6.焦点与接收器输入屏间距范围≥100～180cm；

- 7.滤线栅栅比≥8:1；

- 8.滤线栅栅密度≥40lp/cm；

- 9.床面尺寸≥1950mm*600mm；

- 10.床面高度≤70cm；

- 11.最大负重量≥150kg；

- 采集计算机部分：

- 1.主控电脑操作系统：Win7及以上操作系统

- 2.内存容量≥8GB；

- 3.硬盘容量≥1TB；

- 4.显示器尺寸≥24英寸，分辨率≥1920*1200；

- 5.具有动态范围扩展软件；

- 6.具有自动图象范围探测、修整功能；

- 7.具有头颅、胸部、四肢等全身各部位专业处理软件；

- 8.具有局部放大观察功能；

- 9.支持病人资料显示；

- 10.具有边缘增强功能；

- 11.具有窗宽窗位调节功能；

- 12.具有动态范围调节功能；

- 13.具有图象反转功能；

- 14.具有漫游功能；

- 15.具有图像标注功能；

- 16.支持曝光参数自动选择；

- 17.支持AEC；

- 18.具有图像调整功能；

- 19.具有病人数据输入功能；

- 20.具备一键开关机功能；

- 21.支持各项DICOM服务应用：如DICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment，DICOM Worklist/MPPS；

- ★22.具备与我院RIS系统无缝对接；

- 质控部分：

- 具备原厂胸部正位片智能质控分析软件包，可对肺野不全、中线偏移、肩胛骨未打开和非医源性异物的进行识别、提示，质控监测点数目≥4（提供厂家出具盖章版证明文件）；

- 具备原厂智能质控模块对图像进行质控分析，并及时提示操作人员及时干预处理，以提高拍摄图像质量（提供厂家出具盖章版证明文件）；

- 支持整体拍片质量系统分析质控，提供原厂回顾式质控管理工具，自动输出质控报告（提供厂家出具盖章版证明文件）。

- 其他部分：

★1. 支持与现有PACS门诊和体检系统的匹配连接；

★2. 两台电脑（报告和登记电脑各一台，均需要安装登记和报告程序），多功能一体机一台；

★3. 医用诊断显示器一台（6M或以上）；

★4. 手持式扫码枪两把（带无线功能，底座充电式）；

★5. 长条桌一张，办公椅三张，旋转凳一张；

★6. 与DR设备匹配的UPS一台；

- 商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 供货期 | 合同生效后3个月内 |
| ★2 | 保修期 | 免费质保三年 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 （需要原厂盖章） | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 | 按照合同条款内要求进行培训 |
| 5 | 验收标准 | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 | 江苏大学职工医院（由医院相关人员指定安装地点） |
| 7 | 设备安装 场地测试 | 按照合同条款内设备安装场地测试要求 |
| 8 | 设备安装调试 | 按照合同条款内设备安装调试要求 |
| ★9 | 付款方式 | 采购人从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且供应商已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内供应商来院填写尾款付款证明，采购人付清20%货款。 |

- 六、特定资格条件

- 1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）；

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

或项目负责人签字：

年     月     日