采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- 耳鼻咽喉科眩晕症诊疗系统用于眩晕症的辅助诊断，以及治疗水平及后半规管良性阵发性位置性眩晕症。根据厂家报价情况、设备考察及调研情况，本项目预算定为115万元。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眩晕症诊疗系统 | 不接受进口产品 | 套 | 1 |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

- 1.   眩晕症诊疗系统   （   1  台或套）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体配置要求 | ★ | 整体配置要求（至少配备以下组件）：眩晕症诊疗系统主机1台、视频眼罩1个、控制盒（台）1个、LED视靶（不小于65寸）1台、配套软件工作站1套； |  |
| 2 | 主要技术参数与性能指标 |  | 主转动轴转动角度0°-360°，误差范围≤±3°； |  |
| 3 | 主要技术参数与性能指标 |  | 主转动轴最大转速180°/s，误差范围≤±5% ； |  |
| 4 | 功能要求 |  | 辅转动轴转动角度0°-360°，误差范围≤±2°； |  |
| 5 | 功能要求 | ▲ | 辅转动轴最大转速360°/s，误差范围≤±5% ； |  |
| 6 | 主要技术参数与性能指标 | ▲ | 辅转动轴加速度：0-360°/平方秒； |  |
| 7 | 主要技术参数与性能指标 | ▲ | 偏移轴：位移距离范围-80mm～+80mm，误差≤±3mm |  |
| 8 | 主要技术参数与性能指标 | ▲ | 运行噪音不大于70dB； |  |
| 9 | 主要技术参数与性能指标 |  | 安全座椅最大载重135kg； |  |
| 10 | 主要技术参数与性能指标 |  | 安全座椅配备安全带、膝部安全带、腿部安全带，对于病人的包裹性高，用于固定病人颈、肩、腹、大腿、小腿； |  |
| 11 | 主要技术参数与性能指标 |  | 配备头部固定装置，可升降调整高度和角度； |  |
| 12 | 主要技术参数与性能指标 |  | 至少配备3个急停装置，其中主机左右侧各一个，控制盒上一个，按下急停，仪器转椅可以随时停止在当前运动的位置； |  |
| 13 | 主要技术参数与性能指标 |  | 视频眼罩可完成左右双眼检查； |  |
| 14 | 功能要求 |  | 图像通道数：6通道（左侧水平+垂直+旋转眼震描记、右侧水平+垂直+旋转眼震描记）； |  |
| 15 | 功能要求 |  | 视频眼罩采集图像分辨率≥1080P； |  |
| 16 | 功能要求 |  | 视频眼罩自动定标，可自动追踪瞳孔位置，高清传输每一帧画面； |  |
| 17 | 功能要求 | ★ | 可分析眼震个数、眼震频率、慢相速度、快相速度、衰减时间常数、增益、相位差、不对称性等眼震参数 |  |
| 18 | 功能要求 | ▲ | 具备3D眼震：可记录并分析水平、垂直、旋转性眼震曲线 |  |
| 19 | 功能要求 |  | 控制盒电脑配置要求：4核以上处理器、不小于8G内存、不小于128G固态硬盘和不小于1T机械硬盘、32吋以上显示器、分辨率不小于1920*1080； |  |
| 20 | 功能要求 |  | 自主研发诊疗软件，记录诊断、治疗、检查的全部过程，包括患者基本信息、视频储存回放功能，并有眼震图、SPV值显示用于辅助诊断； |  |
| 21 | 功能要求 |  | 支持用户自定义设置诊断、治疗、检查方案，包括主轴、辅 轴、转动角度、转动速度、加速度、观测眼睛； |  |
| 22 | 功能要求 |  | 实时显示，或病例查询时显示，与运动轨迹（速度）、体位、耳蜗位置同步显示；可显示打印对比图及各项数据、结论； |  |
| 23 | 功能要求 |  | 具备BPPV（良性阵发性位置性眩晕）的自动诊断与复位治疗（内置Dix-Hallpike、Roll、Sidelying、Semont、Epley、BBQ等检查和复位方法），校准、自发性眼震、静态位置、动态位置试验； |  |
| 24 | 功能要求 | ★ | 可用于前庭中枢性鉴别诊断，具备以下水平方向和垂直方向的试验功能：扫视试验、平稳跟踪试验、视动试验、凝视试验； |  |
| 25 | 功能要求 |  | 具备正弦谐波模式SHA（正弦、正弦谐波试验）、阶跃模式VST（脉冲加速（急停）、恒定加速）等试验用于半规管功能评估； |  |
| 26 | 功能要求 | ▲ | 具备双侧椭圆囊单独评估功能，用于前庭耳石器功能评估、前庭到小脑通路检查VVOR及VORS功能； |  |
| 27 | 安装要求 | ★ | 设备承重要求不超过我院现有安装场地承重量200KG/㎡。 |  |

注: ★和▲关键参数需要提供制造商原厂Datasheet技术参数或技术手册或说明书报告模板或有资质的第三方检测机构提供的检测报告或厂家出具的承诺函等文件说明。如果装机时配置和参数缺损不符合用户要求，采购方有权利做退货处理

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  | 合同生效后 3 个月内 |
| 2 | 保修期 |  | 5年全保 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 |  | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用。 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 8 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭采购人出具的验收合格报告，投标人提供发票及其它票据入库。采购人从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且投标人已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内投标人来院填写尾款付款证明，采购人付清20%货款。 |
| 9 | 其他 |  | 投标方负责将设备与医院信息系统对接，系统对接所产生的费用由投标方承担。须提供承诺书并加盖公章。 |

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：

年     月     日