附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

超声造影可在常规超声检查的基础上，通过静脉注射超声造影剂，来增强人体的血流散射信号，实时动态的观察组织的微血管灌注信息，以提高病变的检出率，并对病变的良恶进行性进行鉴别，是一项新型无创的医学影像学技术，被誉为超声发展史上的“第三次革命”。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  R医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：腹部、妇产科、泌尿科、小器官、心脏、血管、肌肉骨骼、TCD、新生儿、儿科等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等。

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结对帮扶泗阳医院彩色多普勒超声诊断仪 | 是 | 套 | 1 | 是 |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示器 |  | ≥22英寸高分辨率宽屏OLED显示器，分辨率为1920 × 1080，采用灵活可调节支撑臂 |  |
| 2 | 触摸屏 | * | 操作面板具备液晶触摸屏≥15.6英寸，按功能分区，支持多点触控。触摸屏可节仰升角度 | 大尺寸的触摸屏由于便于操作，可以轻易实现屏幕图像在触摸屏端的编辑和对比，简化科室扫查过程，提高扫查诊断效率 |
| 3 | 探头接口 | △ | 探头接口选择≥4种，均为致密无针式探头接口、可全部激活相互通用，具有磁吸式连接技术 | 多探头接口，可以同时挂接配置的探头，省略插拔切换。磁吸式无针式探头接口，可以有效消除信号耦合噪音，提高信号信噪比 |
| 4 | 成像特点 |  | 全聚焦相干成像，整个图像区域无焦点，支持所有探头及应用条件 |  |
| 5 | 功能应用 |  | 智能图像零键优化技术，零键优化二维、彩色多普勒及造影图像质量 |  |
| 6 | 功能应用 |  | 清澈血流技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增 强血流边界显示，减少伪像 |  |
| 7 | 功能应用 |  | 逐微血流成像技术：智能壁滤波器，允许较低的速度截止值，具备自适应流量探测器，保持低流量信号时自适应抑制闪光，可以对较小、深入组织中的低流量血管进行成像 |  |
| 8 | 智能化图像优化技术 |  | 消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，逐级可调，支持所有探头，并可结合其他图像优化技术同时使用 |  |
| 9 | 成像和分析单元 |  | 数字化二维灰阶成像及M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型），数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF），具有组织多普勒成像单元，可支持彩色、谐波、PW、M型多种模式 |  |
| 10 | 空间复合成像 |  | 高级空间复合成像技术，逐级可调可，与彩色和其他高级成像模式兼容 |  |
| 11 | 功能应用 | △ | 具备血管增强技术，通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5级可调（附图证明）。 | 对于临床检测血栓、血管斑块以及胎儿胎心等显示有增强作用 |
| 12 | 功能应用 | △ | 酷炫成像：基于AI大数据深度场景化，自动呈现4种不同风格图像，在实时状态下快速切换，且预设联动，医生可自定义选择其中一个作为最优检查条件，减少操作；（附图证明） | 可以根据操作医生的个性化要求，一键改变图像参数风格，非常适用于科室医生轮换排班 |
| 13 | 功能应用 | △ | 手势感应探头技术：探头内置多点触控传感器，双击探头前端任何部位，即可激活探头进入扫查，无需在触摸屏上切换，方便使用 | 通过敲击探头，完成探头和扫查模式的切换，不需要通过主机操作，节省扫查时间，提高扫查效能。特别应用于无菌条件要求 |
| 14 | 配置需求 | * | 所投机器须配备腹部探头1把、心脏探头1把、浅表探头2把（不同频率）、腔内微凸阵探头1把；所投机器必须满足技术白皮书描述的标准配置，要求配置探头的所有相关应用必须无条件开通（包括技术白皮书里的关于该探头应用的标配和选配项目） | 基本需求 |
| 15 | 测量放大镜 | △ | 实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示（非图像放大后测量，实现图像跟随测量光标实时放大，测量光标中心点与放大镜中心点实时同步） | 提高测量数据获取的精确性，不影响观察测量区域与周边组织位置关系 |
| 16 | 扫描深度 | * | 腹部凸阵探头有效最大探测深度55cm，具备临床诊断能力（提供图像说明） | 在全身应用的扫查中，对肥胖病人的二维、彩色血流、造影成像均要求超声设备能够提供高穿透、高分辨率的扫查手段，为临床的诊断提供了有效的工具 |
| 17 | 硬件要求 |  | 硬盘容量≥1TGB；USB接口≥8个；内置 DICOM 3.0 标准输出接口 |  |
| 18 | 扫描线 |  | 二维图像每帧图像线密度≥512 |  |
| 19 | 硬件要求 |  | 主机具备耦合剂加热装置 |  |
| 20 | 功能应用 |  | 主机可直接获取和浏览CT/US/MR，乳腺钼靶图/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断 |  |
| 21 | 成像扫描 | △ | 具备彩色超宽视野成像扫描技术 | 可以将大面积的组织、包块的血流彩色多普勒进行超宽视野成像，尤其适合下肢血管的扫查 |
| 22 | 造影成像 |  | 具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式；具备爆破后再灌注显像技术 |  |
| 23 | 造影成像 |  | 支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器 |  |
| 24 | 造影成像 |  | 具备造影双幅模式下映射功能，支持同步测量；具备超微血管造影成像技术，可显示细微血管网的造影剂灌注，高清晰显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构，具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿，评估病灶内的血管分布； |  |
| 25 | 造影成像 | △ | 采用声诺维造影剂进行造影检查，造影剂有效显示时间大于8分钟（提供图像证明） | 隐匿性占位和高分化的HCC病灶，需要超声提供5分钟以上的造影显示才能观察消退期的情况，Li-RADS分级也提出要求，需要5分钟以上的延迟像显示 |
| 26 | 造影成像 |  | 造影功能支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头 |  |
| 27 | 弹性成像 |  | 具有实时应变弹性成像技术 |  |
| 28 | 弹性成像 | * | 具有点式剪切波成像技术，腹部点式剪切波有效检查深度14cm（提供图片证明） | 为应对高BMI肥胖病人的深部脏器的软硬程度的诊断要求，点式剪切波的检查深度需要超过14cm以上 |
| 29 | 弹性成像 |  | 具有二维剪切波弹性成像技术 |  |
| 30 | 弹性成像 |  | 具有自动点式剪切波技术， 一键同时获取单个感兴趣区域内的一系列多点剪切波弹性成像 （pSWE）测量值；每个标签的测量值：最多15；支持检查：腹部、全身 | 传统的点式剪切波检查，受控于质控要求，需要通过检测10次取6次的方法获得数据。自动点式剪切波技术，可以在同一切面、同一时间上一键获得15个数值，提高质控准确性 |
| 31 | 测量和分析 |  | 一般测量：距离、面积、周长等；妇科测量和计算；产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数等；外周血管测量和计算；心脏功能测量和计算；泌尿科测量和计算；自动血管内中膜测量：支持自动颈动脉内膜-中层厚度测量；小儿髋关节测量；多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算) |  |

五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后 三个月内 |
| 2 | 保修期 | ★ | 3年 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 | ★ | （1）售后服务及时，24小时内有响应且上门服务；生产厂方对主机、探头提供至少3年全保。承诺软件平台终生免费升级。 （2）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （3）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （4）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 保证使用人员都会操作 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装 场地测试 |  | 按照技术参数内设备安装场地测试要求 |
| 8 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 9 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。 |

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、如为国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

6、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

7、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：

年     月     日