898附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

耳鼻喉科无专用手术显微镜，现使用烧伤整形外科资产（耳鼻喉科、烧伤整形科、手足外科共用），2011年投入使用，购入价格72万元，使用频次耳鼻喉科最多（五官科使用手术显微镜的手术每年约150台次）。2024年年度计划批准急诊科与耳鼻喉科共同购买手术显微镜一台，预算为100万，经挂网调研，与该预算匹配的手术显微镜配置不能满足耳鼻喉科需求，急诊科项目已进行采购，耳鼻喉科在2025年计划中重新申请。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术显微镜 | 是 | 套 | 1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

- 1.        手术显微镜        （ 1套）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术需求 |  | 至少可实现双人四目，满足耳鼻喉科显微手术。 |
| 2 | 主镜 |  | 1套 |
| 2.1 | 集控系统 |  | 通过触摸屏集控光学、照明、支架及影像设置； |
| 2.2 | 光学设计 |  | 采用全光路复消色差及镀膜技术； |
| 2.3 | 变倍系统 | ▲ | 电动连续变倍，12.5倍目镜下，最大放大倍率≥16X； |
| 2.4 | 变焦系统 |  | 电动变焦； |
| 2.5 | 工作距离 | ★ | 最大工作距离≥600mm； |
| 2.6 | 多功能手柄 |  | 可自由设定控制参数，包括变倍、调焦、拍照、视频、亮度控制等； |
| 2.7 | 目镜筒 | ★ | 12.5X双目镜筒，0-180°可调； |
| 2.8 | 目镜屈光补偿 | ▲ | 广角目镜，屈光补偿≥+5D～-6D； |
| 2.9 | 助手镜 | ▲ | 三关节助手镜，目镜具备锁控功能，可360°旋转调至对手镜位置。 |
| 3 | 照明系统 |  | 1套 |
| 3.1 | 光源系统 | ▲ | 主光源及备用光源≥300w氙灯，可自动切换备用光源； |
| 3.2 | 照明安全 |  | 光亮度随着工作距离自动变化。 |
| 4 | 支架系统 |  | 1套 |
| 4.1 | 平衡调节 | ▲ | 具有自动平衡功能； |
| 4.2 | 电磁锁控制系统 |  | 支架具有6关节电磁锁开关； |
| 4.3 | 防震系统 |  | 智能感应减震马达使支架快速减震停摆； |
| 4.4 | 有效臂展 | ▲ | 落地式支架,有效臂展≥1600mm； |
| 4.5 | 无菌保护 | ▲ | 自动抽真空系统，使消毒套紧贴在支架臂上。 |
| 5 | 影像系统 |  | 1套 |
| 5.1 | 整体设计 |  | 一体化设计，无需外接分光器和视频适配器； |
| 5.2 | 分辨率 | ★ | 镜体内摄像头分辨率≥1080p； |
| 5.3 | 显示器 | ★ | ≥24英寸，可外接USB数据存储； |
| 5.4 | 视频输出端口 |  | HDMI,DVI-D,HD-SDI,网络端口等； |
| 5.5 | 照片格式 |  | JPEG,PNG等； |
| 5.6 | 音频功能 |  | 音频大小可调。 |
| 6 | 设备对接 | ★ | 可配合我院现用二氧化碳激光治疗仪使用。 |

- 五、商务和服务需求

*注: 表中“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。表中“★”及“▲”需在技术参数表中提供相关承诺。

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后三个月内 |
| 2 | 质保期 | ★ | 设备质保期为三年 |
| 3 | 售后 服务承诺 | ★ | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 | ★ | 培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用 |
| 5 | 验收标准 | ★ | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 | ★ | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装调试 | ★ | 确保设备验收合格正常交付 |
| 8 | 付款方式 | ★ | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。 |

★注:投标人均需满足商务和服务需求表中的所有条款，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

或项目负责人签字：

年     月     日