采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- 神经内科经颅多普勒超声仪是通过脉冲超声波穿透颅骨薄弱部位检测颅内脑血管血流的医疗设备。该仪器可定量评估脑血管供血状态，支持栓子检测，为脑血管病变诊断提供血流动力学参数。根据厂家报价情况、设备试用情况，本项目预算定为30万元，最高限价定为28万元。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅多普勒超声仪 | 接受进口产品 | 套 | 1 |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

- 1.   经颅多普勒超声仪   （   1  台或套）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体配置要求 | ★ | 整体配置要求（至少配备以下组件）：多普勒主机及配套软件1套、1.6MHz多普勒脑血流手持探头1个、4MHz多普勒探头1个、1.6MHz脑血流监护探头1对（含头架1套）、液晶显示器1个、彩色打印机1台、专用台车1台； |  |
| 2 | 主要技术参数与性能指标 | ★ | 设备支持1.6M、4M频率探头并具备以上探头端口； |  |
| 3 | 主要技术参数与性能指标 | ▲ | TCD模块有效探头端口数≥3个； |  |
| 4 | 主要技术参数与性能指标 |  | 速度量程：使用1.6M探头（无角度补偿）50mm深度时,单向最大速度量程能达到700cm/s以上； |  |
| 5 | 主要技术参数与性能指标 |  | 探测深度范围:最小工作距离≤5mm，最大工作距离≥150mm； |  |
| 6 | 主要技术参数与性能指标 |  | 取样容积1-20mm可调； |  |
| 7 | 主要技术参数与性能指标 | ▲ | 增益范围1-45dB可调（提供机器软件截图证明文件复印件并加盖供应商公章）； |  |
| 8 | 主要技术参数与性能指标 |  | 支持单通道和双通道同时工作； |  |
| 9 | 主要技术参数与性能指标 | ★ | 多深度监测模式：单通道检查支持同步显示≥9个深度的频谱图，双通道同步显示≥12个深度的频谱图，并可以选择任意深度频谱放大并保存； |  |
| 10 | 主要技术参数与性能指标 |  | FFT点数最小采样率≤64； |  |
| 11 | 主要技术参数与性能指标 | ★ | 软件内置多种检查项目并可一键切换：包含卧立位试验、CO2反应试验等临床应用场景，不同场景下参数、工具栏个性化设置，且支持自定义增加项目配置，满足不同疾病诊断需求； |  |
| 12 | 主要技术参数与性能指标 | ★ | 微栓子监测功能：双通道栓子检测软件，可用于栓子监测要求具备栓子自动计数、记录、标记功能，具备栓子统计直方图，显示每个栓子的强度（db）； |  |
| 13 | 主要技术参数与性能指标 | ▲ | 实时的血流计算（Vmax、Vmin、Vmean、PI、RI、S/D、SBI）等参数； |  |
| 14 | 主要技术参数与性能指标 |  | 脑血流监护功能：双通道血流监护软件，自动连续记录频谱原始信号、包络线和趋势图；可用于血管自动调节功能评估，血管手术大脑中动脉、前动脉和后动脉的血流监测； |  |
| 15 | 主要技术参数与性能指标 |  | 探头能量限制功能：要求探头工作时能够自动提示发射功率，保护探头和患者； |  |
| 16 | 主要技术参数与性能指标 |  | 多深度M波，可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息可同时显示； |  |
| 17 | 主要技术参数与性能指标 |  | 患者随访趋势图：可自动将患者不同手术阶段日期的血流值做成趋势图，观察治疗效果和病情进展； |  |
| 18 | 主要技术参数与性能指标 |  | 支持自定义检测血管参数及检测流程； |  |
| 19 | 主要技术参数与性能指标 | ▲ | 具有网络连接端口：支持国际通用标准DICOM3.0网络接口，可连接医院网络进行快照图片和报告发送，支持结构化报告功能； |  |
| 20 | 主要技术参数与性能指标 | ▲ | 主机配备Windows10以上操作系统，内置原厂全中文操作软件和报告系统； |  |
| 21 | 主要技术参数与性能指标 |  | 报告单功能: 多种模板选择、模板自定义、支持BMP、JPG、PNG、PDF等多种报告格式、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出； |  |
| 22 | 主要技术参数与性能指标 |  | 具备离线数据分析功能，可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告。 |  |

注: ★和▲关键参数需要提供制造商原厂Datasheet技术参数或技术手册或说明书报告模板或有资质的第三方检测机构提供的检测报告或承诺函等文件说明。如果装机时配置和参数缺损不符合用户要求，采购方有权利做退货处理。

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  | 合同生效后 3 个月内 |
| 2 | 保修期 |  | 5年全保 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 |  | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用。 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 8 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭采购人出具的验收合格报告，投标人提供发票及其它票据入库。采购人从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且投标人已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内投标人来院填写尾款付款证明，采购人付清20%货款。 |
| 9 | 其他 |  | 投标方负责将设备与医院信息系统对接，系统对接所产生的费用由投标方承担。须提供承诺书并加盖公章。 |

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：

年     月     日