附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

妇科目前无宫腔镜电切系统，该系统具有手术切割组织及凝血功能。故科室申请购置一套宫腔镜电切系统用以开展相关手术。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔镜电切系统 | 国产/进口 | 套 | 1 | 是 |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

- 1.        宫腔镜电切系统        （ 1套）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件组成 | ★ | 宫腔镜电切主机（含脚踏）1台，宫腔镜电切器械2套，宫腔检查镜2套，医用灌注泵（含4套管路）2台、专用消毒盒4个。 |
| 2 | 宫腔镜电切主机 |  | 1台 |
| 2.1 | 工作模式 |  | 具备两种模式：切割、止血、消融模式；止血、凝固模式； |
| 2.2 | 工作频率 | ★ | 100KHz±10KHz； |
| 2.3 | 输出模式 |  | ≥10档可调； |
| 2.4 | 阻抗 | ▲ | 0-999Ω，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）； |
| 2.5 | 工作计时 | ▲ | 0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）； |
| 2.6 | 功率 |  | 整机输入功率：≤700W、整机输出功率：≤350W； |
| 2.7 | 主机功能 | ▲ | 治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态；能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小； |
| 2.8 | 脚踏 |  | 能通过脚踏开关启动、切换两种工作模式并且提示音能区分两种不同的工作模式，防水等级IPX8。 |
| 3 | 宫腔电切镜器械（26Fr） | ★ | 电切镜镜头（12°）*1、配套器械*1、可重复消毒使用电极*1。 |
| 4 | 宫腔电切镜器械（22Fr或18.5Fr） | ★ | 电切镜镜头（12°）*1、配套器械*1、可重复消毒使用电极*1。 |
| 5 | 宫腔检查镜器械 | ★ | 宫腔镜一体镜头（5Fr/30°）*2、剪刀*2、活检钳*2、抓钳*2。 |
| 6 | 医用灌注泵 |  | 2台 |
| 6.1 | 压力设定范围 |  | 50～400mmHg； |
| 6.2 | 流量设定范围 |  | 0.1～1.0 L/min； |
| 6.3 | 运行方式 |  | 间歇加载/连续运行； |
| 6.4 | 灌注管路 |  | 数量4套，可高温高压和低温等离子消毒。 |
| 7 | 手术电极（电切环） |  |  |
| 7.1 | 适配要求 |  | 能适配上述宫腔镜电切主机； |
| 7.2 | 种类 | ▲ | 有环状电极、铲状电极、钩状电极、滚状电极、可重复使用电极等不同种类电极能满足临床不同应用； |
| 7.3 | 配套耗材 | ★ | 需在江苏省阳光采购平台中标目录内。 |

- 五、商务和服务需求

*注: 表中“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。表中“★”及“▲”需在技术参数表中提供相关承诺。

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后三个月内 |
| 2 | 质保期 | ★ | 设备质保期为五年 |
| 3 | 售后 服务承诺 | ★ | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 | ★ | 培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用 |
| 5 | 验收标准 | ★ | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 | ★ | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装调试 | ★ | 确保设备验收合格正常交付 |
| 8 | 付款方式 | ★ | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。 |

★注:投标人均需满足商务和服务需求表中的所有条款，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

或项目负责人签字：

年     月     日