附件一

采购需求书

# 一、项目概况及总体要求

# （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

# 2025年江苏省结对帮扶泗阳医院的数字病理远程会诊项目。该项目由数字病理切片扫描仪和远程病理诊断平台组成，预算125万。

# 二、采购用途

# 采购用途：□科研  □教学  医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：用于帮扶泗阳医院的疑难病理玻片标本扫描成像，再经网络远程传图至我院病理科进行会诊。

三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字病理切片扫描仪 | 否 | 套 | 1 |  |
| 2 | 远程病理诊断平台 | 否 | 套 | 1 |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字病理切片扫描仪 | ★ | 一次装载玻片的通量≥120片； |  |
| 2 |  |  | 扫描方式：线性扫描或面阵扫描； |  |
| 3 |  |  | 扫描切片支持1英寸× 3英寸； |  |
| 4 |  |  | 驱动方式：载片平台采用线性磁轴驱动或丝杆驱动； |  |
| 5 |  | ▲ | 扫描速度：20倍扫描模式下，单片扫描速度≤25s，40倍扫描模式下，单片扫描速度≤70s（以上时间包含切片预览、对焦、扫描和拼图等全过程）； |  |
| 6 |  |  | 扫描图像分辨率：20倍扫描下分辨率≤0.208微米/像素；40倍扫描下分辨率≤0.105微米/像素； |  |
| 7 |  |  | 配置进口物镜，数值孔径≥0.8，其20X和40X放大的倍率可以自动切换； |  |
| 8 |  |  | 可对数字切片除横向、竖向的角度之外的任意角度进行旋转，以便观察；支持识别切片标签：打印体数字，条码，二维码 |  |
| 9 |  |  | 支持一个屏同时显示至少9张图像，并智能找到相同位置，可将对一张切片的缩放、拖动，同步给同屏幕的其他切片 |  |
| 10 | 远程病理诊断平台 |  | - 系统采用B/S架构，支持Windows、Linux、信创系统部署，方便使用与扩展；并发访问量≥1000个，页面响应时间≤1秒；系统传输的数据由SQL Server专用数据库进行统一管理，保证安全性与后续的其他应用；热更新，无缝升级：在系统工作状态下可同时升级，不影响系统使用； |  |
| 11 |  |  | - 系统由申请端、专家端、管理端组成，不同角色权限不同；系统支持多层级业务管理，支持医疗机构、外部合作机构、外部合作专家的整体管理； |  |
| 12 |  |  | - 申请端可上传完整病人资料：病人基本信息、临床病史、数字切片、检验报告单、影像图像、大体照片；系统可对接基层医院病理科信息系统，自动调取病理号对应的病人完整资料；可根据病理号快速筛选出对应的数字切片，提高操作效率，避免切片选择错误造成误诊； |  |
| 13 |  | ▲ | - 申请提交的资料中数字病理切片、影像图像的文件较大，配置专用的断点续传功能，保证数据的稳定传输； |  |
| 14 |  | ▲ | - 为确保诊断的准确性，要求远程会诊系统具备自动针对上传的病理切片图像清晰度进行检测，达到要求才可以进行上传； |  |
| 15 |  |  | - 专家诊断过程中可调用诊断模板，直接调取模板并做相应修改，减少医生的报告录入时间；诊断模板分为公有与私有，私有模板为专家在自己账户内定制修改，以适合自己的诊断习惯；对于系统性诊断的大标本，可调用结构化诊断模板； |  |
| 16 |  |  | - 实现多级审核，初级医生可提交给高级专家审核，复审专家需在报告上签署姓名；也可邀请专家咨询诊断意见，被邀请专家仅提供诊断意见，不在报告上签署电子签名；专家端可将浏览操作同步至基层医院端，同步浏览数字切片，达到多头显微镜共揽的效果，提高沟通效率，并兼具教学功能； |  |
| 17 |  |  | - 可转诊至同级别区域会诊中心，由其他专家出具最终报告；也可转诊至更高级别的国内会诊平台； |  |
| 18 |  |  | - 远程诊断报告需两位专家同时签名，专家不必在同一台电脑浏览，可异地会诊后，异地签署电子签名；设置质控专家权限，可对所有平台会诊的诊断符合度进行评价。支持对所有诊断结论进行统计分析，可根据诊断标准度、结论确切性对报告质量进行智能评分，对于报告质量进行统计。支持对会诊及时率、会诊工作量进行统计； |  |
| 19 |  |  | - 专家可对每一个上传的病例进行切片制片评价和诊断符合度评价；对不满足诊断要求的病例，可直接退回申请端；病人信息、数字切片、诊断书写均可在同一界面完成，不需要跳转页面；在会诊系统内多张切片可同时同步进行对比浏览，最多可打开≥10张； |  |
| 20 |  | ▲ | - 系统专家端可实时呼叫基层医院端进行音视频会诊交流，音视频功能支持在系统内直接运行，无需安装插件程序或其他第三方视频会议平台； |  |
| 21 |  | ▲ | - 系统专家端支持移动端IOS和安卓系统的APP，支持微信小程序直接诊断，非手机网页浏览；能通过手机APP进行病例的分配、转诊、退回、查询报告、专家诊断等操作；提供微信小程序数字病理会诊平台著作权证书复印件； |  |
| 22 |  |  | - 病理报告实现两位专家异地同时签名，随机的安排两位专家（非预约）可同时进行会诊，异地同步签名并出具报告；病理会诊采用预约机制，预约时可输入病人资料、联系方式、申请单附件；会诊提交后，专家可马上浏览还未完全上传的图像数据，不需等待所有数据完全上传； |  |
| 23 |  |  | - 支持直接打开DICOM文件进行影像文件浏览；设置管理专家权限，可对所有平台会诊的诊断符合度进行评价；实现远程冰冻快速会诊，从病理科制片完成后，扫描切片到专家出具正式报告，时间不超过15分钟； |  |
| 24 |  |  | 病理数据中心可对所辖各级医疗机构病例数据进行查询与统计。可按照筛选条件进行查询，如：病理医生、会诊申请机构、诊断时间段、所属亚专科、会诊类别等进行详细的统计，通过表格与图表两种方式汇总展示并打印报表； |  |
| 25 |  |  | - 数据存储支持DICOM、TIFF标准格式，也兼容目前国内主流的病理扫描设备扫描的图像文件，包括以下品牌：滨松、3DHISTECH、莱卡、江丰、优纳、生强、麦克奥迪、蔡司； |  |
| 26 |  | ▲ | - 系统管理端支持移动端IOS和Android系统的APP，支持微信小程序直接诊断，非手机网页浏览。能通过手机APP进行病例的分配、转诊、退回、查询报告、专家诊断等。提供包含此功能细节的界面截图，提供微信小程序数字病理会诊平台著作权证书复印件； |  |
| 27 |  |  | - 后台可统计会诊专家的会诊量，可查看各地区病理会诊收费标准。后续可升级在线免疫组化定量或其他AI分析，提供界面截图； |  |
| 28 |  | ▲ | - 远程会诊系统是涉及远程连接功能的医疗软件，需具备资质的国有测评机构出具信息安全等级保护三级证书； |  |
| 29 |  |  | - 为确保远程会诊平台与扫描系统的兼容性，要求与扫描仪为同一制造商； |  |
| 30 |  | ▲ | - 为确保数据安全，要求数字病理图像在远程会诊平台上采用加密方式传输，需提供对应技术的软件著作权证书或技术专利证书证明； |  |
| 31 |  |  | 平台运行监控：提供敏感操作日志的记录功能，可按照时间段或关键字查询日志，对本平台管理的数字切片的总量、存储空间占用量、各送检科室送检量等各类数据进行统计分析和可视化展示； |  |
| 32 |  |  | 系统支持与我院集成平台和其他系统对接，需按院方标准规范要求接入平台，如需接口改造应免费实现改造工作； |  |
| 33 |  |  | 用户账户的安全性需要在系统以及运行管理机制上予以保证，对关键数据需要采用高可靠的、防篡改的密码加密算法。系统具有抵御外界环境和人为操作失误的能力；有足够的防护措施，防止非法用户侵入；应提供积极有效的备份和恢复机制，保证系统的正常运行；所有操作均需支持事务，不能产生垃圾数据； |  |
| 34 |  |  | - 系统建设标准规范要求：优先遵循国家行业标准；无参照标准，按标准制定规范，配合医院自行进行研制并申请成为行业标准；在编写应用及交换标准时，需特别考虑到未来的发展和变化。供应商需具备兼容国产CPU、国产化正版操作系统、国产化正版数据库、中间件等能力； |  |
| 35 |  |  | - 信息安全要求：系统的服务对象包括患者、医生、医疗机构等，系统数据涉及用户身份、诊疗记录等敏感信息，因此投标方需严格按照《网络安全法》《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》以及其它相关信息安全标准与法律法规要求，设计完善的安全管理机制。例如，采用符合国家标准的加密算法进行数据传输，采取可靠的安全防护措施加强数据库管理等，避免漏洞和隐患，确保系统整体性能与安全。系统支持保证患者有关信息的私密性和安全性。保障系统可靠运行和网络信息安全； |  |
| 36 |  | ▲ | - 供应商或生产厂家或其子公司应具备运营病理远程诊断业务的资质，为后期远程会诊向上提交会诊需求时可以免费提供专家诊断，提供医疗机构执业许可证复印件。 |  |

# 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后两个月内 |
| 2 | 保修期 | ★ | 2 年 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 | ★ | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 按照技术参数内的要求进行培训至使用人员可以独立操作 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏宿迁市泗阳县泗阳医院病理科 |
| 7 | 设备安装场地测试要求 |  | 中标厂商需提前现场勘察泗阳医院病理科安装场地 |
| 8 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 9 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的 验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从 入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床 正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的 情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明， 甲方付清20%货款。 |

# 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、如为国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

6、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

7、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）：

或项目负责人（签字）：

年   月   日