附件一

采购需求书

# 一、项目概况及总体要求

# （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

# 此次购买的眼底血管造影机是眼科2002年购买的眼底造影相机淘汰更新项目，用于眼底视网膜及视网膜周边部造影后的摄影检查，支持疾病检测、诊断和分层分析，显示和存储眼底影像。该设备的采购预算是100万，根据厂家报名产品介绍情况和科室试用反馈结果，最高限价98万。

# 二、采购用途

# 采购用途：□科研  □教学  医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：用于眼底视网膜及视网膜周边部造影后的摄影检查，支持疾病检测、诊断和分层分析，显示和存储眼底影像。

三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否接受进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼底血管造影机 | 否 | 台 | 1 |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ★ | 采用CSLO共聚焦扫描激光成像原理； |  |
| 2 |  |  | 用于眼底视网膜及视网膜周边部摄影检查，支持疾病检测、诊断和分层分析，显示和存储眼底影像,； |  |
| 3 |  |  | 光源采用≤488nm、≤532nm、≤670nm、≤790nm多波长激光； |  |
| 4 |  |  | 具备共焦激光彩照、外眼成像、和立体成像功能； |  |
| 5 |  | ▲ | 通过红外通道成像、红色通道成像、绿色通道成像和蓝色通道成像进行分层； |  |
| 6 |  | ▲ | 具备自发荧光成像蓝光（B-FAF）、自发荧光成像绿光（G-FAF）功能； |  |
| 7 |  |  | 具备荧光素眼底血管造影（FFA）； |  |
| 8 |  | ▲ | 可以分别获取视网膜不同深度与组织结构对于病灶的反射信号及影像；具备拍摄一次分别获取五种成像，即获取近红外、红、绿、蓝通道无赤光成像及激光彩照； |  |
| 9 |  |  | 通过520nm，488nm波长获取视网膜浅层神经纤维层及神经上皮层反射成像，用于观察视网膜浅层病变信号； |  |
| 10 |  |  | 通过665nm、785nm波长获取视网膜深层外层视网膜及脉络膜反射成像，用于观察视网膜外层及脉络膜病变信号； |  |
| 11 |  | ▲ | 具备165°超广角的近红外实时监视、观察并记录视网膜及玻璃体动态影像功能； |  |
| 12 |  |  | 可以实时观察与动态记录视网膜血管灌注功能； |  |
| 13 |  | ▲ | 眼底成像角度45°、90°、165°、一键切换，无需更换镜头； |  |
| 14 |  |  | 具备多角度无极变焦功能； |  |
| 15 |  | ▲ | 超广角成像模式：两张拼图≥265°； |  |
| 16 |  |  | 图像分辨率：5μm； |  |
| 17 |  |  | 拍摄瞳孔：2mm； |  |
| 18 |  | ▲ | 屈光补偿范围：-35D至+50D； |  |
| 19 |  |  | 拍摄方式：双眼全自动拍摄、电动手柄控制、鼠标控制； |  |
| 20 |  |  | 可以根据病灶层次，选择自动对焦、手动对焦两种不同的对焦方式； |  |
| 21 |  |  | 具备左右眼自动识别； |  |
| 22 |  |  | 支持自动拼图、手动拼图； |  |
| 23 |  |  | 具备内置固视灯（任意调节）、外固视灯； |  |
| 24 |  |  | 图像预览≥16帧/秒； |  |
| 25 |  |  | 图像采集时间≤0.2秒； |  |
| 26 |  |  | 图像采用ART实时叠加降噪技术； |  |
| 27 |  |  | 设备主机头可以水平移动，倾斜移动； |  |
| 28 |  |  | 从患眼至镜头的工作距离：20-40mm； |  |
| 29 |  |  | 可以自动生成3D视网膜演示及查看功能，立体呈现视网膜形态 对于视网膜脱离、屈光不正、白内障等状态下模拟临床医生检查眼底影像过程； |  |
| 30 |  |  | 配套诊断主机的工作电脑1台，用于眼底成像及数据存储； |  |
| 31 |  |  | 配置彩色喷墨打印机1台，用于打印报告； |  |
| 32 |  |  | 配置可移动式电动升降桌1台。 |  |

# 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后两个月内 |
| 2 | 保修期 | ★ | 3年（包括诊断主机和电动升降桌） |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 | ★ | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 按照技术参数内的要求进行培训至使用人员可以独立操作 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院门诊楼北5楼眼科门诊 |
| 7 | 设备安装场地测试要求 |  | 中标厂商需提前现场勘察眼科门诊安装场地 |
| 8 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 9 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的 验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从 入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床 正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的 情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明， 甲方付清20%货款。 |

# 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、如为国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

6、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

7、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）：

或项目负责人（签字）：

年   月   日