配合DSA设备安装改造项目比价方案

一、项目名称：配合DSA设备安装改造。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：为满足DSA设备安装要求需将地面抬高150mm,做电缆沟、地沟（三种尺寸），电缆沟铅防护，顶部基础洞口铅板封堵防护，槽钢基础洞口铅板6封堵，设备基础铅板防护，地面硫酸钡防护。（2025年11月25日9时集中勘查现场，环评检测通过后付工程款）。

㈡施工要求：

1.将地面抬高150mm（C25细石混凝土）；

2.C25栓地沟（暗线槽）300*125/250*125/200*125；

3.电缆沟铅防护；

4.顶部基础洞口铅板封堵防护（HRDB-VI吊架，HRCF-I防护装置）；

5.设备基础铅板防护；

6.地面硫酸钡防护

7.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

8.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为49500元，报价不得高于控制价。

附1：报价清单

| 配合DSA设备安装改造项目工程量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 小计 |
| 1 | 地面抬高 | 1、地面整体抬高 2、C25细石混凝土 3、厚度150mm | m² | 60.5 |  |  |
| 2 | 电缆沟、地沟 （300×125） | 1、C25砼地沟（暗线槽） 2、300×125mm深 3、混凝土种类：非泵送商品砼（地沟沟壁为150厚） 4、沟体顶部两侧通长固定50×50×4mm 热镀锌角铁 5、2mm厚聚氨酯防水层两遍（防渗漏） 6、可拆卸式活动不锈钢盖板（30mm厚） | m | 8.5 |  |  |
| 3 | 电缆沟、地沟 （250×125） | 1、C25砼地沟（暗线槽） 2、250×125mm深 3、混凝土种类：非泵送商品砼（地沟沟壁为150厚） 4、沟体顶部两侧通长固定50×50×4mm 热镀锌角铁 5、2mm厚聚氨酯防水层两遍（防渗漏） 6、可拆卸式活动不锈钢盖板（30mm厚） | m | 11.2 |  |  |
| 4 | 电缆沟、地沟 （200×125） | 1、C25砼地沟（暗线槽） 2、200×125mm深 3、混凝土种类：非泵送商品砼（地沟沟壁为150厚） 4、沟体顶部两侧通长固定50×50×4mm 热镀锌角铁 5、2mm厚聚氨酯防水层两遍（防渗漏） 6、可拆卸式活动不锈钢盖板（30mm厚） | m | 5.5 |  |  |
| 5 | 电缆沟铅防护 | 1、电缆沟底部2mmpb铅板防护 2、宽度超出沟宽两侧各300mm 3、穿墙、进出口处铅板加固防护 4、必须保证环评检测通过（南京泰坤环境检测有限公司） | m² | 22.68 |  |  |
| 6 | 顶部基础洞口封堵防护（HRDB-VI吊架） （HRCF-I防护装置） | 1、吊架的固定盘、连接板、斜撑等金属构件表面与顶板间隙填充2mmpb铅板封堵 2、安装盘洞口2mmpb铅板封堵 3、铅板延伸周边1m范围整铺 4、必须保证环评检测通过（南京泰坤环境检测有限公司） | m² | 6.8 |  |  |
| 7 | 槽钢基础洞口铅板封堵 | 1、槽钢基础缝隙2mmpb铅板封堵 2、固定螺丝铅堵头嵌封堵 3、必须保证环评检测通过 | m² | 2.5 |  |  |
| 8 | 设备基础铅防护 | 1、设备基础下方铺贴2mmpb铅板防护 2、铅板搭接20% 3、周边延伸500mm 4、必须保证环评检测通过（南京泰坤环境检测有限公司） | m² | 9.52 |  |  |
| 9 | 地面硫酸钡防护 | 1、其余非设备基础地面 2、硫酸钡防护砂浆（1mm 铅当量），含硫酸钡骨料（纯度≥98%）+ 专用胶黏剂 3、接缝专用密封胶 4、防护层表面收光、养护 5、因南京泰坤环境检测有限公司现场检测要求（医院指定检测单位） | m² | 58 |  |  |
| 10 | 铅板防护门 | 1、铅板防户门（3mmpb） 2、：900（宽）×2100（高） 3、不锈钢钢质门框（防腐防锈） 4、门缝配铅胶条密封 5、配套专用五金 6、必须保证环评检测通过（南京泰坤环境检测有限公司） | m² | 1.89 |  |  |
| 11 | 总计 |  | 元 |  |  |  |