创伤骨科C型臂X线机技术参数

C型臂架构部分： 
1.C型臂开口径≥78cm；
2.C型臂弧深≥66cm；
3.C型臂水平移动范围≥20cm；

▲4.C型臂垂直升降高度范围≥43cm；
5.C型臂左右摆角范围≥±12°；
▲6.C型臂轴向可旋转角度≥±200°；
7.C型臂沿轨道可旋转角度≥150°；

8.C型臂最低水平位投照高度≤102cm

高压发生器及X线管部分

1.最大输出功率≥2.5kW；

▲2.发生器频率≥40kHz；
3.最高连续透视电压≥110kV；
4.点片最大电流≥20mA；
5.小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.4mm；
6.X线管热容量≥900kHU；
★7.阳极热容量≥76kHU；
8.阳极散热率35kHU/min；

▲9.管套散热率≥12.5kHU/min；

平板探测器部分

1.平板成像大小≥21cm*21cm；
2.平板探测器材质：非晶硅碘化铯；
3.图像采集矩阵≥1500*1500；
4.图像采集灰阶≥16bit；
5.像素尺寸≤140μm；
▲6.空间分辨率≥3.4lp/mm；
7.DQE≥70%；
8.滤线栅栅比≥10:1；
9.滤线栅密度≥70Lp/cm；

监视器部分

1.尺寸≥27英寸；
2.分辨率≥3840*2160；

3.亮度≥600cd/cm2；

系统操控及存储部分

1.操控屏尺寸≥10英寸；

2.操控屏分辨率≥1280*800；

3.支持限位提醒、方向调整及锁定；

4.操作系统：Windows或Linux等主流系统；

5.具备Dicom3.0，实现存储、打印等功能；

★6.具备USB导出图像功能，多种格式可选；

★7.支持与RIS、PACS系统无缝对接（由中标方负责实现对接）

▲8.图像可无线传输至住院系统，与病人信息整合
9.患者信息管理方便，具备编辑、保存、查看等功能；

10.图像存储容量≥150000幅；

▲11.曝光方式：有线脚闸曝光、有线手闸曝光（操控距离均≥10m）、无线遥控曝光；

▲12.整机采用一体化设计；

★13.具备UPS不间断电源，持续时间不小于5min；

图像处理部分：
具备图像上下及左右翻转、黑白翻转（负片）、自动旋转纠正功能；

具备窗位调整功能；
具备长度、角度等测量；
具备实时边缘增强功能；

具备实时动态降噪功能；

具备去除运动伪影功能；
具备金属修正功能；

具备软组织修正功能；

具备DAP剂量显示；
其他部分：
省内驻点工程师，接到报修后2小时响应，24小时内到达现场，48小时内解决故障；

保修期内一年至少2次设备现场维护保养；

提供相关操作及维修培训；
