附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求
（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

科室现有1台器械科的公用超声（2013年左右购买），图像质量较差，探头配置也不齐全，只能放在秒尿外科病区做常规检查。科室准备开展：1、前列腺穿刺治疗；2、术中经皮肾镜、肾穿刺、结石探查；3、探查和诊断各类内生型肿瘤。故需要购买一台超声。
二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  (医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明：1、前列腺穿刺治疗；2、术中经皮肾镜、肾穿刺、结石探查；3、探查和诊断各类内生型肿瘤等。
三、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	B超
	均可
	套
	1
	是


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	关键指标理由

	1
	显示器
	△
	高分辨率液晶显示器≥19英寸 
	大尺寸显示器能够便于观察，提高诊断效率

	2
	探头接口
	△
	探头接口≥4个，全激活可互换通用
	不用频繁插拔探头，提供工作效率，减少探头损坏的可能性

	3
	成像特点
	
	具备高清实时放大成像，具备冻结或实时多级放大功能
	

	4
	功能应用
	
	具备空间复合成像技术，作用于探头发射及接收，多角度可调
	

	5
	功能应用
	
	智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像



	

	6
	功能应用
	
	消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，逐级可调，支持所有探头，并可结合其他图像优化技术同时使用
	

	7
	成像和分析单元
	
	数字化二维灰阶成像及M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型），数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF），具有组织多普勒成像单元，可支持彩色、谐波、PW、M型多种模式
	

	8
	配置需求
	★
	所投机器须配备腹部探头1把、直肠探头1把（经会阴穿刺探头）、腹腔镜探头1把，支持探头热插拔，并激活可互换通用；所投机器必须满足技术白皮书描述的标准配置
	临床基本配置要求

	9
	直肠探头
	★
	可术中实时双平面显示：同步实时显示双平面探头两个不同的成像平面
	同时看长轴和短轴，医生可一把把握结构位置关系，不用反复旋转探头去找切面

	10
	直肠探头
	△
	由凸阵和线阵组成，广角度凸阵扫描角度≥180°
	扫描角度越大，能够提供更大的观察视野

	11
	直肠探头
	△
	由凸阵和线阵组成，超宽视野线阵宽度≥65mm
	线阵宽度越宽，探头在短轴切面一次扫描能覆盖更大范围，方便快速定位

	12
	腹腔镜探头
	△
	可融合匹配达芬奇机器人内窥镜操作视野
	基本配置需求

	13
	腹腔镜探头
	★
	可由机器人的ProGrasp™抓手抓取并进行灵活操作。
	基本配置需求

	14
	动态范围
	
	系统最大动态范围：≥190dB
	

	15
	扫描深度
	
	最大显示深度≥28cm
	

	16
	频谱多普勒
	
	取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm多级可调
	

	17
	硬件要求
	
	硬盘≥500G，DVD／USB图像存储，可存储动态和静态图像
	


五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	供货期
	★
	合同生效后 三个月内

	2
	保修期
	★
	3年

	3
	原厂售后
服务承诺
	★
	（1）售后服务及时，24小时内有响应且上门服务；生产厂方对主机、探头提供至少3年全保。承诺软件平台终生免费升级。提供上级医院培训3人次，每人2周。
（2）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（3）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。

（4）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。

（5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	4
	培训
	
	保证使用人员都会操作

	5
	验收标准
	
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

	6
	交货地点
	
	江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点）

	7
	设备安装

场地测试
	
	按照技术参数内设备安装场地测试要求

	8
	设备安装调试
	
	按照技术参数内设备安装调试要求

	9
	付款方式
	
	货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；设备免费保修期大于1年时，在设备能够持续保证临床正常稳定使用1年后，甲方在3个月内向乙方支付合同总货款的10%，待本合同约定的设备保修期届满，且满足以下条件后支付剩余10%尾款：
（1）乙方已完全履行本合同约定的全部义务（包括但不限于质保义务）。
（2）乙方在保修期满后向甲方提交尾款付款申请。
（3）甲方审核确认上述条件均满足且乙方无未处理违约事项后，在收到乙方尾款付款申请后3个月内付清10%尾款。



六、特定资格条件
除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、如为国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

6、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

7、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：
       年     月     日
