附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求
（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明：
三、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	结对帮扶泗阳医院一体化手术间
	否
	套
	1
	是


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1.        结对帮扶泗阳医院一体化手术间     （ 1套）

	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	硬件组成
	★
	一体化护士工作站*1、4K医用显示屏*1、4K大屏显示器*1、全景摄像机模块*1，无线麦克风模块*1，吸顶音箱模块*1、核心主机*1、显示器吊臂*1、无影灯（双头LED、内置术野相机）*1、电动手术床*1、吊塔（双）*1、远程手术指导系统套件*1。

	2
	一体化护士工作站
	
	

	2.1
	功能1
	★
	通过内嵌式安装在手术室的墙面上，与墙面完全持平，符合手术室内感控要求，内嵌厚度≤110mm，带触控功能屏幕（尺寸≥21.5寸，数量2个）及防尘、防水键盘；

	2.2
	功能2
	
	通过1个启动键，可启动中央主控主机系统和其他相关辅助设备；

	2.2
	分辨率
	★
	≥1920x1080；

	2.3
	信号接口
	
	支持DVI-D、HDMI和VGA信号输入，提供不少于2个USB高速传输接口。

	3
	4K医用显示屏
	
	

	3.1
	分辨率
	★
	≥3840 x 2160；

	3.2
	尺寸
	★
	32寸医用级显示屏，吊臂式安装；

	3.3
	信号接口
	▲
	输入信号：DP、12G-SDI、HDMI2.0 、DVI；输出信号：12G-SDI、DP、DVI。

	4
	4K大屏显示器
	
	

	4.1
	分辨率
	★
	≥3840 x 2160；

	4.2
	尺寸
	
	65寸专业级4K显示器，内嵌式安装；

	4.3
	信号接口
	
	支持HDMI,模拟/数字音频, 复合视频接入；支持RS232C,IP，HDMI-CEC等外部控制。

	5
	全景摄像机模块
	
	

	5.1
	有效像素
	★
	≥842 万，逐行扫描；

	5.2
	功能要求
	
	提供带云台方向控制的4K摄像机，能够将手术间的状况实时进行呈现；白平衡模式支持自动、室内、室外、手动、一键式、指定色温；

	5.3
	参数要求
	
	数字变焦≥16倍；镜头：20x，f=6.25mm ~ 125mm，F1.58 ~ F3.95；最低照度≥0.5 Lux；电子快门：1/30s ~ 1/10000s。

	6
	无线麦克风模块
	
	

	6.1
	麦克风
	
	数量2个，可同时使用；具备一键式配对功能；

	6.2
	参数要求
	
	载波频率范围 640-690MHz，频道总数200CH，有效使用距离 30-50m。

	7
	吸顶音箱模块
	
	采用天花板内嵌式设计，不影响手术室层流；频率响应范围：265Hz-19kHz(±3dB)；灵敏度：83dB-SPL。

	8
	核心主机
	
	

	8.1
	功能1
	
	实现对手术室内手术相关影音及数据的集中管控；核心主机采用4K矩阵方案，非IP网络方案，不通过编解码器处理信号，保证视频无损无压缩传输；影像处理能力不低于4K 60HZ级别，同时能向下兼容SD、HD、FHD级别，且能够支持3D格式；

	8.2
	功能2
	
	机柜采用一体式设计，支持吊塔上安装及台车方式安装，便于移动至各间手术室，实现指定手术室的转播、刻录等功能；

	8.3
	功能3
	
	一体式主机自带触摸屏幕，可便捷实现在触摸屏幕上控制相关视频源任意分配至指定显示终端，通过触摸屏实时显示预览画面，同时覆盖视频录制存储和转播功能的管理，同时便于维护和检修设备； 

	8.4
	功能4
	
	核心主机不低于8路4K60HZ信号接入能力，不低于8路4K60HZ信号输出能力,兼容3D信号。支持自定义分辨率导入，并支持音频加解嵌； 

	8.5
	功能5
	
	核心主机提供8*HDMI输入口，8*HDMI输出口，8*3.5mm模拟音频输入口，8*3.5mm模拟音频输出口，1*RJ45口，1*RS232口； 

	8.6
	功能6
	
	影像处理兼容2D和3D格式，3D格式兼容Line By Line, Side By Side和Top & Bottom；

	8.7
	功能7
	
	在手术室断电、重启后，可自动恢复断电、重启前的视频路由设置状态；

	8.8
	功能8
	
	可录入患者姓名、性别、年龄、住院号、手术名称等临床基本信息，并关联对应的手术录像文件和手术拍照文件；

	8.9
	功能9
	
	录制时可选择并预览录制信号，显示录制视频分辨率/帧率，提示录制文件存储介质。显示开始录制并提示录制状态、记录录制时长；

	8.10
	功能10
	
	支持外接硬盘即插即录，节省录像拷贝时间，影像录制为 MP4 格式，分辨率为3840*2160。录制格式支持3D Side By Side和Top & Bottom 和2D；

	8.11
	功能11
	
	配套高质量定制成品光纤线缆，非现场裁剪线缆，信号传输无损无压缩，传输能力达到4K60Hz 4：4：4 18Gbps的标准，传输连接含HDMI防脱倒钩； 

	8.12
	功能12
	
	核心主机内置10个自适应RJ45接口，用于设备间控制指令交互，硬件集中管理等功能； 

	8.13
	功能13
	
	内置移动硬盘物理卡槽，用于放置录像存储用移动硬盘，可以根据需要随时更换不同容量硬盘； 

	8.14
	功能14
	
	可通过核心主机的触摸操作界面，对手术室背景音乐、转播过程中的麦克风声音与扬声器声音进行操作控制； 

	8.15
	功能15
	
	核心主机在录像时，可以实时监控移动存储设备的状态； 

	8.16
	功能16
	
	对图像拍照时，可以动态显示视频信号被截图的预览画面； 

	8.17
	功能17
	
	可在核心主机上实时预览录像的文件与拍照的图片，并在上传至存储设备的过程中，动态显示上传过程与进度；

	8.18
	功能18
	★
	接入内窥镜系统以及其他周边设备后，可实现对已连接的医疗设备进行状态控制及参数设置的集中或集总控制。（提供医疗注册证证明材料）

	9
	显示器吊臂
	
	显示器吊臂要移动灵活，机械部分方便轻巧，每个关节能做到自由旋转，并含330度限位；弹簧臂承重可根据显示屏重量调节，并预留足够穿线空间，所有线路均在臂内，无任何线路外露。

	10
	无影灯
	
	

	
	硬件组成
	★
	双头LED无影灯，主灯中置高清摄像头，第三臂外挂医用高清显示器挂架（配备≥26寸高清医用显示器一台）；

	
	旋臂
	★
	6 组以上关节联动，其中 3 组关节可作 360 °全方位运动；具有良好的刹车系统保证不飘移；

	
	灯光亮度
	
	主灯最大光照明强度≥ 160000Lux，副灯最大光照明强度≥ 120000Lux，可连续12段多挡调节，调整范围：≥25%-100%；

	
	双灯头光柱深度
	
	≥1300mm；

	
	灯头色温
	
	4200K；

	
	灯头聚焦区域可调范围
	
	≥160–250mm；

	
	LED灯泡平均寿命
	
	≥50000小时；

	
	单灯头灯泡数量
	
	≥96个；

	
	活动范围
	
	灯头最大旋转半径≥1954mm,灯头最高抬起≥2063mm,灯头最低≥1025mm；

	
	工作模式
	▲
	双灯都具有MIS手术照明模式，每个灯头都有一套控制面板，另配有一套红外无线遥控器；

	
	材料要求
	
	无方向型消毒握把外科可耐134℃高压消毒；灯头表面采用高强度、防腐蚀、抗菌材料，灯体整体具有防尘设计。

	11
	电动手术床
	
	

	11.1
	适用范围
	
	适用骨科、神经外科、泌尿科、妇产科、眼科、整形外科、耳鼻喉科等各类手术；

	11.2
	功能要求
	▲
	全电动控制多功能四段面手术床，必须具备电动升降、电动左右倾斜、前后倾斜、电动双纵向平移、电动背板上下、电动腰上腰下（即V型与反V型）、电动中控刹车、电动单键复位、手动释放刹车、紧急制动、电动水平定位、辅助控制器、四个万向脚轮等装置功能；

	11.3
	透视要求
	▲
	手术床床面板采用可透X材料，且具有电动水平双纵向平移；床面最大X光可透视宽度：背部≥440mm、腿部≥420mm；

	11.4
	床体尺寸
	
	床体长度≥2000mm，宽度≤500mm；

	11.5
	升降要求
	▲
	上升高度≥950mm，下降高度≤600mm；

	11.6
	平移要求
	▲
	床面双纵向电动平移≥350mm（往头端平移≥235mm，往脚端平移≥115mm）；

	11.7
	腰部调节角度
	
	上升、下降：≥＋220°~－100°；

	11.8
	横纵向调节角度
	
	电动纵向倾角≥＋30°~－30°；电动横向倾角≥＋20°~－20°；头部台板倾角≥＋60°~－90°；

	11.9
	背部调节角度
	
	背部台板倾角≥＋80°－40°；

	11.10
	腿部调节角度
	
	腿部台板倾角≥＋15°~－90°，可分开，腿部二片张开＋0°~180°；

	11.11
	承重要求
	★
	最大承重量≥350kg；

	11.12
	控制系统
	★
	两套独立控制系统，1套手按无线控制器、1套床身辅助控制器；两套控制系统具有防误操作功能，30秒无操作自动断电；

	11.13
	附件配置
	★
	配备高性能后备电池及全套手术所使用体位架体位垫。

	12
	吊塔
	
	

	12.1
	硬件组成
	★
	双臂麻醉吊塔*1，双臂外科吊塔*1；

	12.2
	材料要求
	
	吊塔主体材料要求为高强度 6061 铝合金，防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末；吊塔材质不含有害金属物质,满足吊塔四倍承重系数安全负载要求；采用食品级耐高压气管；

	12.3
	功能
	
	功能箱采用双腔体气电分离式设计；吊塔柱体可实现双面两侧安装附件，高度上下可调；吊塔气体终端和电源插座为不同侧面安装；气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有原位待接通状态功能；插座插头可保证不低于 2 万次以上的插拔，可带气维修；

	12.4
	双臂麻醉及外科吊塔参数要求
	
	采用双腔体功能箱长度： 1000mm；功能箱旋转角度：340 ° ；
双臂最大旋转半径：1600mm；双臂吊塔最大负载能力： 250Kg；

	12.5
	双臂麻醉吊塔配置要求
	★
	德式标准气体终端：氧气2个，空气1个，负压吸引1个、麻醉废气排放1个；10A 五孔国标电源插座：10个；网络接口:2 个；等电位住:2个；双关节输液泵架：1 套；铝合金置物平台：2个，置物平台长宽尺寸：500*480，最大承载力：80KG；吸合式一体成型抽屉：1个，长宽高尺寸：480*370*175；不锈钢网篮1个；

	12.6
	双臂外科吊塔配置要求
	★
	德式标准气体终端：氧气2个，空气1个，负压吸引2个；10A 五孔国标电源插座：10个；网络接口:2 个；等电位住:2个；双关节输液泵架：1 套；铝合金置物平台：2个，置物平台长宽尺寸：500*480，最大承载力：80KG；吸合式一体成型抽屉：1个，长宽高尺寸：480*370*175；不锈钢网篮1个；

	13
	远程手术指导系统套件
	
	可通过互联网云平台，采用专业的跨平台视频编码技术和视频分发网络，提供稳定流畅、低延时、高并发的实时音视频服务。
视频观看方可在移动设备上通过专用平台观看，可与手术医生视音频双向交流。同时具备定制客户端，通过院内网络，实现手术室与PC、一体机、平板电脑等移动终端类设备双向视音频交流，并可提供双向粉笔标记功能。


五、商务和服务需求
*注: 表中“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。表中“★”及“▲”需在技术参数表中提供相关承诺。
五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	供货期
	★
	合同生效后三个月内

	2
	质保期
	★
	设备质保期为一年

	3
	售后
服务承诺
	★
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
（4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	4
	培训
	★
	培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用

	5
	验收标准
	★
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

	6
	交货地点
	★
	江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点）

	7
	设备安装调试
	★
	确保设备验收合格正常交付

	8
	付款方式
	★
	货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。


★注:投标人均需满足商务和服务需求表中的所有条款，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。
六、特定资格条件
除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。
申购单位（公章）

或项目负责人签字：
       年     月     日
