核医学科SPECT/CT技术参数

1、探头性能

1.1、规格：全数字化大视野双探头或全环

1.2、探头有效视野：矩形视野≥530mm×380mm

1.3、晶体厚度及类型≥3/8英寸NaI晶体或CZT晶体

1.4、光电倍增管数量≥59只/探头

▲1.5、单探头最大计数率≥460kcps/探头

1.6、固有能量范围：最小能量范围≤40Kev，最大能量范围≥580Kev

1.7、固有空间分辨率：

1.7.1 CFOV  FWHM≤3.8mm

1.7.2 UFOV  FWHM≤4.0mm

1.7.3 CFOV  FWTM≤7.5mm

1.7.4 UFOV  FWTM≤7.7mm

1.8、固有均匀性：

1.8.1 CFOV微分≤2.5%

1.8.2 CFOV积分≤2.9%

1.8.3 UFOV微分≤2.7%

1.8.4 UFOV积分≤3.6%

1.9、固有空间线性：

1.9.1 CFOV微分≤0.2mm

1.9.2 CFOV绝对≤0.4mm

1.9.3 UFOV微分≤0.2mm

1.9.4 UFOV绝对≤0.7mm

1.10、重建空间分辨率（LEHR@10cm，FWHM）：

1.10.1 中心：≤9.9mm

1.10.2 径向：≤9.9mm

1.10.3 切向：≤7.5mm

1.11、固有能量分辨率≤9.8%

1.12、系统平面灵敏度（LEHR）≥202cpm/μCi

1.13、探头自动归位功能：具备

1.14、旋转中心校正功能：具备

1.15、能量、线性、均匀度校正系统：具备

1.16、全自动人体轮廓跟踪功能：具备

2、准直器性能

2.1、低能准直器1对带独立准直器推车或其它形式，实现99m Tc等低能核素显像

2.1.1、系统分辨率(@10cm, FWHM）≤7.5mm

2.1.2、孔长度≤32mm

2.1.3、壁厚≥0.15mm

2.1.4、单个准直器重量≤40kg/个

2.2、中能准直器1对带独立准直器推车或其它形式，实现Lu177等中能核素显像

2.2.1、系统分辨率(@10cm, FWHM)≤12.5mm

2.2.2、孔长度≤60mm

2.2.3、壁厚≥1mm

2.2.4、单个准直器重量≤100kg/个

2.3、高能准直器1对带独立准直器推车或其它形式，实现I-131等高能核素显像

2.3.1、系统分辨率(@10cm, FWHM)≤13.4mm

2.3.2、孔长度≤66mm

2.3.3、壁厚≥1.8mm

2.3.4、单个准直器重量≤140kg/个

3、机架及检查床

3.1、规格：开放式机架、双探头、自由可变角度

3.2、机架孔径≥70cm

3.3、SPECT机架旋转角度范围≥540º

▲3.4、双探头至少具有0度、76度或79度、90度、180度、反向180度等采集角度；或环形采集角度

3.5、180 度模式下双探头之间最小距离≤20cm

3.6、180 度模式下双探头之间最大距离≥70cm

3.7、SPECT机架旋转精度≤0.2°

3.8、身体轮廓自动跟踪模式下，探头与病人的距离≤1.5cm

3.9、病人安全保护装置：具备

3.10、摆位监视器：具备

3.11、一键完成SPECT/CT开关机：具备

3.12、可实现远端操作：具备

3.13、检查床承重≥220kg

3.14、检查床的最低高度≤60cm

3.15、检查床的最高高度≥100cm

3.16、全身扫描范围≥200cm

4、CT性能

★4.1、CT探测器物理排数≥16排

▲4.2、CT轴扫模式下一圈最大采集层数≥16层​

▲4.3、高压发生器功率≥53kw

4.4、球管最大电压≥130kV

4.5、球管最大输出电流≥450mA

▲4.6、球管阳极最大物理热容量（非等效热容量）≥5MHU

4.7、球管小焦点面积≤0.5mm2，球管大焦点面积≤1.0mm2

4.8、最小扫描层厚≤0.625mm

4.9、空间分辨率≥15 lp/cm @ 0% MTF

4.10、密度分辨率≤13.3 mGy（5mm@0.3%）

4.11、360°扫描时间≤0.54s

4.12、断层连续扫描范围≥180cm

4.13、螺旋连续扫描时间≥120秒

4.14、螺旋连续扫描范围≥160cm

4.15、具备剂量分析软件实现自动计算滞留时间，有效剂量功能

4.16、具备原厂SUV定量分析功能；

5、工作站

5.1、影像采集工作站1套：一体化专用工作站，可同时采集SPECT及CT影像

5.2、影像处理工作站1套：高级工作站，同时处理SPECT及CT影像，配置不低于：主内存≥64GB、硬盘≥2TB；同时提供所有 DICOM3.0和Work list标准协议并负责实现相关功能（接口费用由中标方承担）

- 软件系统

6.1、提供SPECT/CT影像采集软件包1套，具有SPECT静态、全身、断层、动态平片、门控平片、多床位断层、门控断层、动态断层，CT定位扫描、CT轴扫描、CT螺旋扫描、SPECT/CT复合扫描等多种采集模式

6.2、提供SPECT/CT影像处理软件包1套

6.2.1、提供感兴趣区ROI（2D/3D）的生成、处理及显示功能

6.2.2、提供各种曲线的生成、计算、处理及显示功能

6.2.3、提供图像间的数学及逻辑运算、电影显示功能

6.2.4、提供全身断层采集与处理功能​

6.2.5、提供动态采集与处理功能​

6.2.6、提供滤波反投影和迭代法图像重建软件

6.2.7、提供运动伪影自动识别及校正软件​

6.2.8、提供全身骨骼（或局部）分析软件

6.2.9、提供心肌显像定量分析软件

6.2.10、心肌血流灌注分析软件

6.2.11、提供首次通过分析工具

6.2.12、提供左右分流分析工具

6.2.13、提供MUGA 定量处理软件

6.2.14、提供MBF心肌血流量及MFR心肌血流量储备分析工具

6.2.15、提供肺通气和灌注分析软件

6.2.16、提供肺洗脱分析工具

6.2.17、提供甲状腺摄取分数计算工具​

6.2.18、提供甲状旁腺分析工具

6.2.19、提供唾液腺处理工具

6.2.20、提供胃排空指数分析工具

6.2.21、胃-食管反流分析工具​

6.2.22、提供食道通过分析工具​

6.2.23、提供胆囊排泄分数计算工具​

6.2.24、提供肾脏灌注和功能分析软件

6.2.25、提供脑血流分析工具

6.2.26、SPECT中2组3向断层图像对比分析

6.2.27、CT处理及显示软件

6.2.28、图像配准融合及显示功能

6.2.29、原厂高清骨显像技术，实现高清显像，自报重建和处理技术

6.2.30、原厂高级心脏成像技术，实现高清显像，自报重建和处理技术

6.2.31 原厂高级肾脏成像技术，能实现平面肾脏动态和断层扫描，利用多角度断层图像，对双肾进行分割提取，对肾深度进行质心计算。

7、产品辅助配套​

7.1、头托、臂托、床垫、体固定带各1套

7.2、心电门控装置1套​

7.3、质控模型1套：包含四象限铅栅模型、可填充泛源模型​

7.4、操作手册1套、维修手册1套

8、其他部分

8.1、提供心脏专用多针孔准直器或心脏专用汇聚型准直器1对（带准直器推车）

★8.2、99m Tc防护通风柜1套（20 mmPb，尺寸根据现场定制）

★8.3、131I防护通风柜1套（50 mmPb，尺寸根据现场定制）

★8.4、铅帽、铅衣、铅围脖、铅眼镜各4套（0.5 mmPb）

★8.5、一体化注射窗1套（10 mmPb，隔墙注射放射性核素药物）

★8.6、微量注射泵1台，用于药物负荷心肌灌注显像

★8.7、12导联心电图机1台，用于心肌灌注显像

★8.8、除颤仪1台，用于心肌灌注显像

★8.9、现有图文报告系统升级服务（新增工作站1套），实现科室业务功能全流程覆盖、临床在线浏览以及与医院云胶片对接等功能，设备服务期内应当免费升级

8.10、具备远程技术服务功能

▲8.11、SPECT/CT整机质保5年，后期年维保费不能超过成交价的5%