采购需求书
一、项目概况及总体要求
急诊科医用动力系统能够精确、简便地进行骨折内固定、截骨、磨削组织，缩短手术时间，减少出血，从而降低手术风险；适用于四肢矫形、断肢再植、手指再造、四肢骨折等各类手术。根据厂家报价情况、设备试用及调研情况，本项目预算定为40万元。
二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  (医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明：
三、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	动力系统
	接受进口产品
	套
	1
	


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1.   动力系统   （   1  台或套）
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	关键指标理由

	1
	总体配置要求
	★
	整体配置要求（至少配备以下组件）：动力系统主机1台、电源式动力钻手机2把、通用动力连接线2根、导丝夹头2个、梅花夹头（含钥匙）2个、微型电动中速钻1把、微型动力护套3个；
	

	2
	主要技术参数与性能指标
	★
	所有手持件均具备防水、绝缘、耐热功能，支持全套高温高压消毒；
	

	3
	主要技术参数与性能指标
	▲
	所有手持件均无需润滑油保养；
	

	4
	主要技术参数与性能指标
	
	支持钻、磨钻等多种功能，用于手外科手术中对人体骨组织和(或)软组织的钻削、磨削；
	

	5
	主要技术参数与性能指标
	▲
	动力主机内置独立的两套动力系统，双显示屏，可单独运行和同时运行，双动力输出无主次之分，主机手柄接口≥2个，双显示屏分屏独立同时显示同时连接的两把手柄各自的工作模式和转速，可自定义最高转速；
	

	6
	主要技术参数与性能指标
	
	动力主机配置彩色触摸显示屏，可显示所连接的手柄类型、转速、模式、方向等，可设定屏幕亮度、参数记忆、窗口大小、往复转比例、手柄按键开关、脚踏开关。
	

	7
	主要技术参数与性能指标
	▲
	动力主机一机多用，可兼容≥20种手机，包括大骨动力和小骨磨钻等，适用于各类骨科手术，最高支持≥100000rpm（请列出可连接的同品牌手机型号）。
	

	8
	主要技术参数与性能指标
	
	往复转频率具有≥10级的调节，可任意设定
	

	9
	主要技术参数与性能指标
	★
	同一把空心钻手机支持≥4种工作模式，包括钻孔模式、螺钉模式、丝攻模式、振动钻模式等。
	

	10
	主要技术参数与性能指标
	▲
	电源式空心动力钻手机最大速度≥1275转/分钟，扭矩:≥500N•cm。
	

	11
	主要技术参数与性能指标
	
	配备导丝接头，可夹持导丝直径范围，最小≤0.7mm，最大≥1.6mm，0.7-1.6mm之间的克氏针都可以夹持。
	

	12
	主要技术参数与性能指标
	★
	配备微型电动中速钻1把，为独立电机，非替换夹头设计，所有手柄操纵杆可延长，以适应大小手；
	

	13
	主要技术参数与性能指标
	
	微型电动中速钻采用笔握式设计，轻巧，符合人体工程学设计。
	

	14
	主要技术参数与性能指标
	
	配备微型动力护套，包括中型、长型、加长型
	

	15
	主要技术参数与性能指标
	▲
	微型电动中速钻最高转速≥25,000转/分钟，可在运转范围内自行设定最高转速。
	

	16
	主要技术参数与性能指标
	
	微型电动中速钻采用无极变速设计，满足临床对切割/打磨速度及精准度的要求。
	

	17
	耗材要求
	★
	可兼容我院现有耗材（骨针、骨钻）
	


注: ★和▲关键参数需要提供制造商原厂Datasheet技术参数或技术手册或说明书报告模板或有资质的第三方检测机构提供的检测报告或承诺函等文件说明。如果装机时配置和参数缺损不符合用户要求，采购方有权利做退货处理
五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	供货期
	
	合同生效后   12   个月内


	2
	保修期
	
	5年全保

	3
	原厂售后
服务承诺
	
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。

（4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	4
	培训
	
	培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用。

	5
	验收标准
	
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

	6
	交货地点
	
	江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点）

	7
	设备安装调试
	
	按照技术参数内设备安装调试要求

	8
	付款方式
	
	货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭采购人出具的验收合格报告，投标人提供发票及其它票据入库。采购人从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用1年后，3个月内付10%货款；待约定的保修期届满，且供应商已经履行合同约定全部义务的情况下，采购人收到供应商尾款付款申请后3个月内付清10%尾款。

	9
	其他
	
	投标方负责将设备与医院信息系统对接，系统对接所产生的费用由投标方承担。须提供承诺书并加盖公章。


六、特定资格条件
除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：
       年     月     日
