附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求
（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

 手术室17号手术间和21号手术间使用的电动手术床为2007年购置，目前仍在使用，17号手术间电动手术床床板晃动，21号手术间控制器偶发无法操作故障，检查后无法修复具有安全隐患，故申请更新两套电动手术床。根据我院之前采购价格，此项目预算确定为35万元。
二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明： 
三、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	电动手术床
	否
	套
	2
	是

	2
	马镫形腿架
	否
	套
	1
	是

	3
	
	
	
	
	


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1.        电动手术床         （ 1台或套）
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	适用范围
	
	适用骨科、神经外科、泌尿科、妇产科、眼科、整形外科、耳鼻喉科等各类外科手术；

	2
	功能要求
	▲
	具备电动升降、电动左右倾斜、前后倾斜、电动背板上下、电动腰上腰下、电动双纵向平移、一键水平复位、头腿板互换等功能；

	3
	安全功能
	
	具备内置后备电池； 

	4
	透视要求
	★
	手术床床面板采用可透X材料，且具有电动水平双纵向平移，移动距离≥320mm； 

	5
	升降要求
	▲
	上升高度≥900mm，下降高度≤600mm；

	6
	纵向最大倾斜角度
	
	（头倾/脚倾）≥25°；

	7
	侧向最大倾斜角度
	
	（左倾/右倾）≥20°；

	8
	背板最大倾斜角度
	
	上折≥75°，下折≥35°；

	9
	腿板最大倾斜角度
	
	上折≥15°，下折≥85°；

	10
	肾桥
	★
	电动油压式，顶举高度≥100mm；

	11
	承重要求
	★
	最大承重量≥250Kg；

	12
	控制系统
	
	

	12.1
	配置功能
	★
	每张电动手术床具有两套独立控制系统，1套手控遥控器、1套床身辅助控制器；两套控制系统具有防误操作功能；

	12．2
	手控遥控器
	▲
	配备无线手控遥控器；

	12.3
	安全功能
	
	具有紧急断电开关及手动释放开关；

	13
	马镫形腿架
	
	一套；

	13.1
	调节方式
	
	气动助力协助调节，调节任意角度均可悬停，悬臂垂直角度调节范围≥110°，悬臂水平角度调节范围≤38°；

	13.2
	固定方式要求
	
	腿架固定钢板厚度≥8mm，具有两个固定支点，与手术床固定使用时采用固定钢板与卡扣双支撑点设计；

	13.3
	参数要求
	
	重量≤12KG，脚靴支撑杆长度≥680mm，脚靴支撑杆直径≥20mm，脚靴尺寸：570*390*220mm，适用患者体重≥200kg，脚靴调节范围≥320mm；

	13.4
	固定器
	★
	锁紧固定范围可调，可配套所有品牌手术床；

	14
	配件
	★
	配备床垫及外科手术需求体位架、固定器、托手板、屏风架等手术床配套配件；另配备一套马镫形腿架，要求如上描述；

	15
	配套要求
	▲
	能适配我院现有品牌（三丰、迈瑞、迈科唯）手术床配件。


*注: 表中“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。表中“★”及“▲”需在技术参数表中提供相关承诺。
五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	供货期
	★
	合同生效后三个月内

	2
	质保期
	★
	设备质保期为五年

	3
	售后
服务承诺
	★
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
（4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	4
	培训
	★
	培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用

	5
	验收标准
	★
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

	6
	交货地点
	★
	江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点）

	7
	设备安装调试
	★
	确保设备验收合格正常交付

	8
	付款方式
	★
	采购人从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用1年后，3个月内付10%货款；待约定的保修期届满，且供应商已经履行合同约定全部义务的情况下，采购人收到供应商尾款付款申请后3个月内付清10%尾款。


★注:投标人均需满足商务和服务需求表中的所有条款，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。
六、特定资格条件
除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。
申购单位（公章）

或项目负责人签字：
       年     月     日
