影像科磁共振成像系统（MRI）技术参数
	序号
	参数要求

	1
	磁体系统

	▲1.1
	磁场强度≥5.0T

	★1.2
	射频发射频率≥127MHz

	1.3
	磁体类型：超导磁体

	1.4
	病人检查孔径≥60cm

	1.5
	磁体稳定性＜0.1ppm/h

	1.6
	磁场均匀度，典型值(Typical)，采用V-RMS24planeplot测量法

	1.6.1
	10cmDSV≤0.001ppm

	1.6.2
	20cmDSV≤0.015ppm

	▲1.6.3
	30cmDSV≤0.05ppm

	1.6.4
	40cmDSV≤0.33ppm

	1.6.5
	45cmDSV≤0.7ppm

	1.6.6
	50cmDSV≤2.0ppm

	1.7
	匀场方式：主动匀场+被动匀场+高阶匀场

	▲1.8
	磁体重量（含液氦）≥6000kg

	▲1.9
	磁体长度（不含外壳）≥172.5cm

	1.10 
	液氦消耗率：零液氦消耗

	1.11
	最大液氦容积≥1800L

	1.12
	5高斯线X,Y轴≤3.6m

	1.13
	5高斯线Z轴≤4.95m

	2
	梯度系统

	2.1
	梯度控制技术：全数字化

	★2.2
	最大单轴梯度场强度（工程值，非有效值，非Performance值，非三轴向量和）≥80mT/m

	2.3
	最大单轴梯度切换率（工程值，非有效值，非Performance值，非三轴向量和）≥200T/m/s

	▲2.4
	最大单轴梯度场强达到最大时，最短梯度爬升时间≤0.8ms

	2.5
	梯度功率放大器最大电压≥2280V

	▲2.6
	梯度功率放大器最大电流≥1200A

	▲2.7
	梯度功率放大器功率（单轴，非三轴累加）≥2.5MW

	3
	射频系统

	3.1
	射频功率放大器个数≥2个

	3.2
	射频发射总功率≥36kW或2×18kW

	★3.3
	系统最大独立射频通道数≥140通道

	3.4
	单FOV射频接收通道数≥96

	3.5
	射频接收线圈及相关技术：

	▲3.5.1
	原厂头颈联合线圈≥28单元（非组合）

	3.5.2
	原厂高清头部专用线圈≥48单元，单线圈（非组合）

	▲3.5.3
	原厂脊柱线圈≥44单元（非组合，原厂全脊柱矩阵线圈物理长度≥110cm）

	3.5.4
	原厂膝关节专用线圈≥18单元

	3.5.5
	原厂体部线圈≥24单元（非组合）

	3.5.6
	大柔性线圈≥18单元（非组合）

	3.5.7
	小柔性线圈≥18单元（非组合）

	3.5.8
	肩关节专用线圈≥16单元

	3.5.9
	腕关节专用线圈≥16单元

	3.5.10
	足踝关节专用线圈≥16单元

	3.5.11
	乳腺专用线圈≥16单元

	▲3.7
	扫描床线圈接口数：≥6个（非轮式可移动扫描床）

	4
	计算机系统

	4.1
	中央处理器：主频≥3.5GHz

	4.2
	内存容量≥64GB

	4.3
	硬盘容量≥3TB

	4.4
	显示器分辨率≥1920×1200

	4.5
	显示器尺寸≥24英寸

	4.6
	图像重建速度（256*256）：≥100,000幅/秒

	5
	临床应用组件

	5.1
	临床应用组件——神经

	5.2
	临床应用组件——肿瘤

	5.3
	临床应用组件——骨关节

	5.4
	临床应用组件——血管

	5.5
	临床应用组件——体部

	5.6
	临床应用组件——心脏

	6
	主机高级扫描应用软件及后处理，全部最新版本，包括但不限于以下应用平台及软件：

	6.1
	定量磁化率成像QSM技术

	6.2
	多次激发弥散成像技术

	6.3
	多b值体素内不相干运动弥散成像

	6.4
	弥散峰度成像技术

	6.5
	弥散谱成像技术

	6.6
	化学交换饱和转移技术

	6.7
	不打药冠脉成像技术

	6.8
	四维流动定量成像技术（4D FLOW）

	6.9
	运动伪影校正技术

	6.10
	脑灌注成像技术

	6.11
	单体素、多体素及三维波谱成像技术

	6.12
	参数定量成像（包含T1rho等定量成像技术）

	6.13
	水脂成像

	6.14
	动态增强采集技术

	6.15
	呼吸导航技术

	6.16
	脂肪定量技术（可用于全身各部位、包括心肌）

	6.17
	虚拟弥散加权成像技术

	6.18
	小视野高清弥散成像技术

	6.19
	三维动脉自旋标记技术

	6.20
	在线拼接

	6.21
	三维屏气胰胆管造影技术

	6.22
	超短TE扫描技术

	6.23
	动态增强血管成像技术

	6.24
	高级心脏成像（包括电影、心肌灌注灌注、定量及三维延迟成像3D LGE）

	6.25
	智能运动监控技术

	6.26
	3D多期动态增强技术

	6.27
	磁化传递技术

	6.28
	自由呼吸高清腹部成像（包括增强序列）

	6.29
	全身可用的AI辅助自动扫描定位

	6.30
	噪声消减及超分辨率技术

	6.31
	压缩感知可用于全身各序列

	6.32
	血氧水平依赖成像技术

	6.33
	基于振荡梯度自旋回波的扩散磁共振成像

	★7
	提供原厂后处理工作站：原厂网络版高清影像后处理工作站，如GE AW4.7工作站、西门子Syngo.Via工作站、飞利浦星云工作站、联影uOmnispace工作站等，其他厂家提供相应工作站平台。提供三个后处理终端，开放10个以上终端下载权限，保证可同时登录3个账户。

	8
	病人检查环境

	8.1
	检查床最大承重≥250KG

	8.2
	检查床最低床位高度≤52cm

	8.3
	扫描床水平运动最大速度≥20cm/s

	8.4
	配备无磁输液架

	9
	第三方设备

	9.1
	无磁及生命监护设备（门，床，轮椅、新生儿血氧呼吸脉搏监护仪各1套）

	9.2
	大小鼠线圈各1套

	9.3
	水冷、精密空调各1套

	9.4
	机房屏蔽

	9.5
	磁共振前列腺AI

	9.6
	磁共振乳腺AI

	9.7
	高压注射器1套

	9.8
	关节线圈（手指、手穿戴式）1套

	10
	配套服务与支持

	10.1
	提供6人次以上国内（北京或上海）三甲医院应用培训，每人次时长不短于1个自然月

	10.2
	装机完成后硬件工程师提供日常保养培训

	10.3
	故障保修提供全年2小时服务响应，24小时内到达现场，48小时内恢复使用

	10.4
	免费升级及增加科研序列：不限次数

	10.5
	保修计算从临床培训结束正常使用开始

	10.6
	包含PACS新设备端口接入费用

	10.7
	设备整机保修期大于等于1年

	11
	装修

	11.1
	屏蔽

	11.2
	水冷、精密空调

	11.3
	稳压电源及电缆

	11.4
	主机及后处理工作站全套桌椅

	12
	科研

	12.1
	保修期内科研科学家支持（现场指导）每年12次以上，1天/次

	
	


