影像科数字胃肠机技术参数
多功能检查床部分

1、床面材质：采用碳素纤维高强度材料；

2、床面横向移动范围≥300mm；

3、影像系统纵向覆盖范围≥1300mm；

▲4、床体倾斜角度范围：-25°～90°；

★5、床体具有水平升降功能，最低床面高度≤70cm；

6、球管倾斜投照角度≥±30°；
7、具备消化系统造影专用压迫装置；压迫器压力≤80N,并具备紧急刹车安全装置；
▲8、具备可移除式滤线栅，栅密度≥40lp/cm，栅比≥10:1；

9、SID距离≥1500mm；

10、为保障患者安全，床面配置双侧同款扶手；
11、床面板承重≥200kg；

高压发生器部分：

12、逆变频率≥30kHz；
13、最大输出功率≥50kW；

14、最高摄影管电压≥40-150kV；
15、最大摄影管电流≥600mA；
16、最高透视管电压≥125kV；

17、最短摄影时间≤1ms；
▲18、为更好保护患者，有效降低透视剂量，要求最大透视管电流≤20mA；
19、具有系统故障自我诊断功能，具备AEC自动曝光控制功能；

X线管部分：
20、双焦点X线管，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm；

▲21、焦点功率：小焦点≥35kW，大焦点≥90kW；

22、阳极热容量≥400kHu；
23、阳极转速≥9700转/分；
24、束光器类型：可自动及手动控制；
25、具有曝光视野指示灯；

26、球管具备倾斜摄影功能；

平板探测器部分：

27、探测器材料：非晶硅碘化铯；
28、探测器尺寸≥17"×17"；
★29、可变视野数量≥4个视野；为方便妇科造影检查需要，最小视野≤6"×6"；
30、采集矩阵≥2500x2500
31、像素尺寸≤160μm；
32、采集灰阶≥16bit；

33、有效像素≥680万像素；

34、空间分辨率≥3.1p/mm；

35、量子转换效率（DQE）≥65%；

主机及图像处理系统部分：

36、操作系统：采用Unix、Linux或Windows操作系统；

37、系统配置：CPU≥3.7GHz，内存容量≥16G，硬盘容量≥1T；
38、显示器尺寸≥19英寸，数量≥2台；

▲39、具有透视、图像采集分屏显示功能；
40、具备透视存储功能，透视存储≥950/序列；

▲41、具备脉冲透视功能，脉冲透视帧频数量≥7种，最低脉冲透视频率≤2帧/秒；

★42、最大摄影采集速率≥8帧/秒；

43、最大脉冲透视速率≥30帧/秒；
44、支持各项DICOM服务应用：如DICOM 打印、传输、存储 、MPPS、RDSR；

45、具有窗宽、窗位调整功能；

46、具有水平/垂直图像翻转功能；

47、具有黑白反转功能；

48、具有AP/PA、L/R定位标记、测量功能及注释功能；

49、具有实时动态图像显示、回放功能；

50、具有实时边缘增强功能；

51、具有图像放大及漫游显示功能；

52、具有多幅显示功能；

53、具备DAP辐射剂量监测功能；

54、具备硬件AEC电离室；

55、具有手动控制电子束光器功能；

56、具有测量功能及注释功能；

★57、要求与院内现有HIS、PACS系统实现无缝对接（费用由中标方负责）；

58、配备托架、手柄、钡餐杯等；

59、具备双向声控系统；

★60、要求具备原厂子宫输卵管造影用支架，数量1套；

61、具备一体化操作控制台；

62、具备床面移动、球管升降及图像采集手柄一体化功能；

▲63、为保证设备运行的可靠性和稳定性，要求高压发生器、球管、图像处理器和诊64、断床等主要部件与整机为同一品牌；

★65、原有胃肠机设备拆除工作费用包含在内；

