附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求
（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

随着消化科检查和治疗水平的提高，需要检查和治疗的病人日益增加，为满足病人需求同时也为了提高内镜中心消化道早癌的诊出率及进行有效治疗的需要。科室现有电子内镜系统11套，均在满负荷运转。

二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  (医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明：主要用于消化道早癌检查和治疗 
三、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品


	1
	图像处理装置
	是
	套
	2
	是

	2
	32寸高清监视器
	是
	套
	2
	是

	3
	电子上消化道内窥镜
	是
	根
	4
	是

	4
	电子结肠内窥镜
	是
	根
	4
	是


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1.图像处理装置

	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	关键指标理由

	1
	图像处理
	
	12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI等
	

	2
	图像处理
	★
	CCD 顺次成像
	保证图像质量

	3
	照明要求
	★
	搭载5色LED光源的一体化图像处理装置
	保证图像质量

	4
	使用要求
	
	白平衡调节: 通过前面板上的白平衡按键可以进行自动白平衡
	

	5
	使用要求
	
	色调调节：可以进行以下色调调节。“R”红色调节：±8档  “B”蓝色调节：±8档 “C”色度调节：±8档
	

	6
	功能应用
	
	(构造与色彩强调成像)联合强调了黏膜表面的结构、色调和亮度
	

	7
	功能应用
	
	测光模式选择：前面板上的“测光模式”键可以选择自动测光模式数
	

	8
	功能应用
	
	保持对比度的亮度调节成像
	

	9
	功能应用
	
	切换强调模式：前面板上的图像强调模式按钮可以从三个级别（1，2和3）中选择一个强调级别
	

	10
	功能应用
	
	(双红光成像)提高了深层血管和出血点的可视性
	

	11
	功能应用
	
	(保持对比度的亮度调节成像)可以提高较暗部分的亮度
	

	12
	功能应用
	★
	光学数字观察：光学数字观察课可以应用于具备光学数字观察模式的内镜及光源：NBI(窄带成像)观察；TXI(构造与色彩强调成像)观察：RDI(双红光成像)观察；AFI（自体荧光成像）观察
	

	13
	功能应用
	
	图像显示信息：可在监视器上显示以下数据：构造强调级别，轮廓强调级别，变焦度，颜色模式，聚焦
	

	14
	功能应用
	
	可接驳便携式存储器存储高清图像
	方便图像存储以及后续回看


	15
	兼容性
	
	须能兼容超声胃镜及内镜超声小探头
	


2、电子上消化道内窥镜

	1
	光学系统
	
	视野角度：≥140°
	

	2
	光学系统
	
	视野方向：直视
	

	3
	光学系统
	
	景深：≥3-100mm
	

	4
	插入部
	
	先端部外径：≤9.9mm
	

	5
	插入部
	
	插入管外径≤9.9mm
	

	6
	插入部
	
	有效长度≥1030mm
	

	7
	钳子管道
	
	管道内径≥2.8mm
	

	8
	钳子管道
	
	最小可视距离：距离先端≤3.0mm
	

	9
	弯曲部
	
	弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°
	

	10
	长度
	
	全长：≤1350mm
	


3、电子结肠内窥镜
	1
	光学系统
	
	视野角度：≥170°
	

	2
	光学系统
	
	视野方向：直视
	

	3
	光学系统
	
	景深：≥5-100mm
	

	4
	插入部
	
	先端部外径：≤13.2mm
	

	5
	插入部
	
	插入管外径：≤12.8mm
	

	6
	插入部
	
	有效长度：≥1330mm
	

	7
	插入部
	
	具有RIT(受力弯曲、高传导蛇管、硬度可调)功能,提高困难病人回盲瓣到达率，减少插镜失败
	

	8
	钳子管道
	
	管道内径：≥3.2mm
	

	9
	钳子管道
	
	最小可视距离：距离先端≤4.0mm
	

	10
	弯曲部
	
	弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°
	

	11
	长度
	
	全长：≤1655mm
	

	12
	照明
	
	导管束≥3
	


五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	供货期
	★
	合同生效后三个月内

	2
	保修期
	★
	全保1年

	3
	原厂售后
服务承诺
	★
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。

（4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	4
	培训
	
	按照技术参数内的培训要求进行培训

	5
	验收标准
	
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

	6
	交货地点
	
	江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点）

	7
	设备安装

场地测试
	
	按照技术参数内设备安装场地测试要求

	8
	设备安装调试
	
	按照技术参数内设备安装调试要求

	9
	付款方式
	★


	合同签订后，甲方支付50%货款；设备经验收合格后，甲方从入库日起6个月内付40%货款，在设备验收入库且正常使用1年后3个月内，甲方付10%货款。
乙方需在合同生效后按照合同金额10%缴纳履约保证金，在设备验收入库且正常使用1年后3个月内，乙方提交缴纳履约保证金的凭据，由甲方无息退还乙方，如发生合同约定的交付期内未履约完成、整改不到位等情形的甲方有权不予退还履约保证金。


六、特定资格条件
除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

或项目负责人签字：
       年     月     日

