附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求
（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

    现共有22个手术间，超过一半手术间使用的为2007-2012年购买GE品牌麻醉监护仪。故科室申请更新5台麻醉监护仪用以满足日常工作需求。根据我院之前购买的麻醉监护仪中标单价，此项目预算定为73.75万元合理。
二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明：用于患者术中生命体征参数监测。
三、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	麻醉监护仪
	否
	台
	5
	是

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1.        麻醉监护仪        （ 5台）
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	主机
	▲
	模块化插件式床边监护仪，主机插槽位数≥6个；采用无风扇设计；标配内置高能锂电池，供电时间≥2小时；

	2
	工作模式
	
	具备监护模式、待机模式、体外循环模式模式、抢救模式、插管模式、夜间模式、隐私模式、演示模式等；

	3
	主屏幕
	
	≥15英寸彩色触摸屏，高分辨率达1920x1080像素高清显示，显示屏亮度支持根据环境光自动调节；

	4
	主机功能
	★
	支持心电（HR，心律失常，ST分析和QT/QTc）、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率、双通道体温和双通道有创血压的同时监测，另需配备麻醉气体监测模块（含氧气和呼末二氧化碳监测），BIS监测模块（支持测单侧脑麻醉深度时可显示DSA界面）；

	5
	基础模块
	★
	基本功能模块从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的转运监护，具有彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计；

	6
	存储与回顾功能
	▲
	支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；

	7
	血氧监测
	
	无创，连续，适用于成人、小儿和新生儿；

	8
	心电监测
	
	支持3/5导心电监测,支持升级6导/12导心电测量；心电电缆配置抗电刀电缆；具有QT/QTc实时测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，并提供QTc参数的报警功能，支持房颤及室上性心律失常分析功能（含室上性心动过速，SVCs/min等）；

	9
	无创血压监测
	
	提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式；

	10
	有创血压监测
	▲
	支持Art动脉压监测时，同步提供PPV参数监测；具备多个参数融合分析功能，通过心电与有创压脉搏波以及血氧脉搏波的融合分析，对心律失常的假性报警进行抑制，避免由于干扰引起的误报警，并支持通过图标提示用户当前参与融合分析的参数类别；

	11
	报警线设置
	▲
	当病人生命体征基础值异常或病人状态出现趋势性变化时，针对HR/RR, SpO2，RR和动脉压监测，监护仪支持根据病人的参数趋势变化，自动推送该参数的报警限需要进行调整的建议，同时提供该参数的趋势变化与报警限对比图供临床参考分析；

	12
	报警功能
	▲
	具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警；

	13
	其他功能
	▲
	麻醉平衡指引工具，在同一个界面显示麻醉状态、大脑功能状态和相关参数的动态趋势，麻醉状态包含数字化和图形化显示病人意识、疼痛、肌松三方面麻醉状态；大脑功能状态可以图形化显示病人脑状态，并显示大脑状态相关的参数；可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估； 

	11
	数据接口
	★
	具有数字化信息接口，可实现麻醉机、监护仪及打印机等设备之间的数据传输并由中标单位提供免费接入我院手术麻醉系统服务。


*注: 表中“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。表中“★”及“▲”需在技术参数表中提供相关承诺。
五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	供货期
	★
	合同生效后三个月内

	2
	质保期
	★
	设备质保期为五年

	3
	售后
服务承诺
	★
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
（4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	4
	培训
	★
	培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用

	5
	验收标准
	★
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

	6
	交货地点
	★
	江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点）

	7
	设备安装调试
	★
	确保设备验收合格正常交付

	8
	付款方式
	★
	采购人从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用1年后，3个月内付10%货款；待约定的保修期届满，且供应商已经履行合同约定全部义务的情况下，采购人收到供应商尾款付款申请后3个月内付清10%尾款。


★注:投标人均需满足商务和服务需求表中的所有条款，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。
六、特定资格条件
除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。
申购单位（公章）

或项目负责人签字：
       年     月     日
