附件一

采购需求书

# 一、项目概况及总体要求

# （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

# 我院目前没有此设备，将用于肢体运动功能障碍患者进行等速运动康复训练和肢体关节活动度、肌力的监测。此项目的采购预算是31万。

# 二、采购用途

# 采购用途：□科研  □教学  医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：用于肢体运动功能障碍患者进行等速运动康复训练和肢体关节活动度、肌力的监测。

三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多关节等速训练与评估系统 | 否 | 台 | 1 |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 系统由动力输出机构、升降器配件、扩展器配件、平板电脑支架、固定装置、扶手、脚轮、急停开关与专用软件组成； |
| 2 |  |  | 主机结构紧凑，配有脚轮，便于移动与锁定，可推行至病房为患者提供床边康复； |
| 3 |  | ▲ | 提供至少6大关节活动度和运动肌群的训练与评估； |
| 4 |  | ▲ | 具备至少23种体位训练，每种体位训练包含主动训练（向心/离心）、被动训练、主被动训练； |
| 5 |  | ▲ | 动力头采用电磁技术，可一键吸附/脱离扩展器，设备智能识别扩展器并匹配相应的体位训练； |
| 6 |  |  | 提供至少6种扩展器：包括手指扩展器、腕关节扩展器、上肢扩展器、下肢扩展器、上肢综合扩展器、踝关节训练扩展器； |
| 7 |  | ▲ | 具备专业训练模式：等速训练、等长训练、本体感觉模式、动态抗阻模式、情景互动训练模式等； |
| 8 |  | ▲ | 提供至少8种情景互动训练游戏，难度等级1-10级； |
| 9 |  |  | 具备参数设置：最小停留时间、最大停留时间、速度、最大扭矩、步进次数、休息时间、最大改变位置、最小改变位置、重心等参数； |
| 10 |  |  | 具有患者管理系统，可录入患者信息，可进行评估与训练报告的贮存，可查询患者评估训练记录； |
| 11 |  |  | 评估功能可识别训练肢体重量并减重，可对关节活动范围进行评估，测试屈肌和伸肌的肌峰力矩，显示患者发力情况； |
| 12 |  |  | 具备多重保护机制：1、急停按键；2、被动模式具有设置界面最大输出扭矩改变时，自动弹出警告；3、软件限制设备最大转速，进行主动训练时转速不超过设置值；4、机械限位防护； |
| 13 |  |  | 输出扭矩范围≤1 Nm ～60Nm，步长为1 Nm，连续可调； |
| 14 |  |  | 角速度设置范围≤1°/s～80°/s，步长为1°/s，连续可调； |
| 15 |  |  | 输出轴工作角度设置范围：可达到-170°～170°范围内连续可调； |
| 16 |  |  | 训练次数设置范围：≥1～255次，连续可调； |
| 17 |  |  | 机身高度调节范围：≥0～400mm，连续可调； |
| 18 |  |  | 休息时间设置范围：≥1～300s可调，步进1s； |
| 19 |  |  | 具备痉挛保护功能，痉挛保护调节范围≥1～10档可调； |
| 20 |  |  | 提供柔性阻力变化，呵护关节与软组织。 |

# 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后两个月内 |
| 2 | 保修期 | ★ | 3 年 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 | ★ | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 按照技术参数内的要求进行培训至使用人员可以独立操作 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院门诊3楼康复治疗技术中心 |
| 7 | 设备安装场地测试要求 |  | 中标厂商需提前现场勘察康复治疗技术中心安装场地 |
| 8 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 9 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的 验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从 入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床 正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的 情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明， 甲方付清20%货款。 |

# 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、如为国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

6、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

7、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）：

或项目负责人（签字）：

年   月   日