附件一

采购需求书

# 一、项目概况及总体要求

# （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

呼吸机作为生命支持及急抢救设备，对病人抢救、治疗、维持生命体征不可或缺。此次申请呼吸机带食道压监测，目前我院无具备食道压监测功能的呼吸机。

项目1台总预算金额为35万元，参照各厂家产品介绍提供报价情况及临床对呼吸机的档次需求得出。

# 二、采购用途

# 采购用途：□科研  □教学  医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：用于病人的生命支持及急抢救

# 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 是 | 台 | 1 |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

# 1.有创呼吸机 （  1台或套）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。显示屏≥15英寸全平电容触摸屏 |  |
| 2 |  | ★ | 具备一体化模块插件箱，配备旁流CO2模块监测；具有双通道辅助压监测，实时监测食道压和胃内压变化趋势 |  |
| 3 |  | ★ | 配置人机不同步事件自动识别功能或者EIT或者能量代谢监测（非计算器） |  |
| 4 | 呼吸模式及功能要求 |  | 具备动态肺视图，能实时图形化显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示 |  |
| 5 |  |  | 具有顺磁氧功能 |  |
| 6 |  | ▲ | 具有辅助压置管工具，实时提示食道压气囊合适位置，一键阻塞实验确认气囊位置。具有食道压滤波技术和食道压基线校准功能 |  |
| 7 |  | ▲ | 具备带电容触摸屏的湿化器，湿化器既支持非加热管路又支持加热管路，且能在两种模式直接自动识别和切换。同时支持有创，无创和高流量3种通气模式 |  |
| 8 |  |  | 具有呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气、呼吸触发灵敏 |  |
| 9 |  |  | 具有脱机辅助工具，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程 |  |
| 10 | 参数设置 |  | 潮气量调节范围：20ml—4000ml |  |
| 11 |  |  | PEEP调节范围：0—50 cmH2O |  |
| 12 | 监测参数 |  | 通气模式：V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、PRVC、PRVC-SIMV、DuoLevel、APRV、VS、AMV、CPRV。 |  |
| 13 |  | ▲ | 具有自适应分钟通气，且有3个调节表盘直观进行通气提示 |  |
| 14 |  | ▲ | 具有自主呼吸努力Pmus监测功能或者FRC监测功能 |  |
| 15 |  |  | 具有内源性PEEP实时监测，无需呼气保持即可自动测量PEEPi |  |
| 16 | 报警 | ▲ | 具有人机不同步事件自动识别可以实时自动识别并标注无效触发、双触发、反向触发、误触发和流速饥渴中的至少3种 |  |
| 17 | 辅助功能 | ▲ | 具有人机不同步事件统计看板，显示最近各种人机不同步事件的发生率。同时具有事件分析指导，提示人机不同步事件的处理建议 |  |
| 18 |  |  | 具有牵张指数和肺过度膨胀系数监测，辅助临床判断与决策 |  |
| 19 | 售后服务要求 | ★ | 售后服务及时，24小时内有响应且上门服务；生产厂方对整机提供至少3年全保；制造商提供网络学习平台，可在线中文学习机械通气基础课程及机器使用等内容 |  |
| 20 | 耗材要求 | ★ | 所有耗材均必须能在江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台上采购,并附耗材清单及价格 | 耗材使用需要 |

# 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后 三个月内 |
| 2 | 保修期 | ★ | 详见技术参数内保修要求 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 | ★ | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （5）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 保证使用人员都会操作 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。如发现有虚假响应的作废标处理。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装 场地测试 |  | 按照技术参数内设备安装场地测试要求 |
| 8 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 9 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。 |

# 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：

年     月     日