附件一

采购需求书

# 一、项目概况及总体要求

# （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

# 我院目前没有此设备，该设备用于产后或妇科术后的盆底康复以及盆底脱垂治疗，通过磁刺激拓宽我院盆底病种治疗范围，而且磁刺激相比电刺激没有一次性耗材，使用成本更低。另外妇科也同意共用该设备，避免重复采购。此项目的采购预算是27万。

# 二、采购用途

# 采购用途：□科研  □教学  医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：用于产后或妇科术后的盆底康复以及盆底脱垂治疗。

三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盆底磁刺激治疗仪 | 否 | 台 | 1 |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ▲ | 产品用于刺激人体中枢神经和外周神经，注册证适用范围包含外周神经（含盆底）功能的检测及腰骶神经功能障碍的辅助治疗， |
| 2 |  | ★ | 脉冲磁场最大磁感应强度≥8Tesla， |
| 3 |  |  | 磁刺激脉冲源、冷却系统需集成在同一主机机箱内， |
| 4 |  |  | 标配2个液冷线圈，包括盆底铁芯线圈和外周刺激线圈，满足临床对不同部位的治疗需求，盆底铁芯线圈同时适用于盆底刺激和骶神经刺激， |
| 5 |  |  | 外周刺激线圈可以通过线圈把手按键进行强度调节和触发磁刺激输出，可显示实时线圈温度， |
| 6 |  | ▲ | 主副双屏配置，主屏医护操作，副屏患者观看，医患实时互动， |
| 7 |  | ▲ | 座椅靠背及腿托可进行座椅按键、电脑软件与磁刺激主机旋钮三模式调节，软件控制治疗座椅进行盆底坐位、骶神经仰卧位与俯卧位三模式一键自动切换，更加方便。标配盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，可放平至180°，提高患者治疗中的舒适度、依从性与配合度 |
| 8 |  |  | 采用液态内循环冷却系统联合风冷系统，散热效率高，保证设备长时间运行，可实现系统温度≤40℃。防护系统实时监测线圈温度，安全预警暂停工作，保证安全使用。 |
| 9 |  |  | 运动诱发电位测量灵敏度示值准确度范围：1～2700μV，检查最小分辨率≤1μV。 |
| 10 |  | ▲ | 磁刺激设备包含体外反馈模块，用于检测盆底运动，体外反馈模块（盆底运动检测模块）工作频率60GHz±5%；检测盆底肌水平精准度≤0.1毫米，且无需定期更换检测配件。 |
| 11 |  | ▲ | 配置原厂双通道运动诱发电位检测模块，采集模块集成于主机内部，直接由主机供电，避免突然断电导致数据丢失。 |
| 12 |  |  | 具有磁刺激、助力磁刺激、触发磁刺激、kegel训练、多媒体训练等多种体外主动和被动训练功能。具有体外评估功能，可用于评估盆底肌运动水平。 |
| 13 |  |  | 系统可根据盆底评估结果自动生成针对不同患者的组合治疗方案，支持自动生成磁、电联合治疗方案，可实现数据同步。 |
| 14 |  |  | 治疗过程中可对刺激强度进行连续调节，同时显示方案的输出进程，已完成及剩余脉冲个数及刺激时间。 |
| 15 |  |  | 刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位，更有效的指导患者配合治疗。 |
| 16 |  |  | 具有数据管理功能，可以对工作量等治疗数据进行统计分析，还可以回顾数据结果、波形，实现病历管理或病历导出。 |

# 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后两个月内 |
| 2 | 保修期 | ★ | 3 年 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 | ★ | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 按照技术参数内的要求进行培训至使用人员可以独立操作 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院母婴楼3楼产后康复 |
| 7 | 设备安装场地测试要求 |  | 中标厂商需提前现场勘察产后康复安装场地 |
| 8 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 9 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的 验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从 入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床 正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的 情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明， 甲方付清20%货款。 |

# 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、如为国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

6、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

7、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）：

或项目负责人（签字）：

年   月   日