附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求
（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

超声科现有四维彩超1台，已使用9年，且四维筛查时间相对其他检查项目耗时较长，如遇到故障则妇产超声无法开展，故目前无法满足妇产病人的检查需求。新购一台B超机可缓解B超检查的压力。

二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  (医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明：具备妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、成人心脏、泌尿科、浅表组织与小器官的应用。
三、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	否
	台
	1
	是


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1.彩色多普勒超声诊断仪（  1 台或套）
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	关键指标理由

	1
	主机要求
	★
	主机具备国家药监局三类医疗设备注册证
	妇产超声因面向胎儿/孕妇高危诊断、含3D/容积/腔内/CW等高阶功能、直接影响妊娠与生命安全，按最高风险三类注册，实行国家最严格监管。

	2
	硬件要求
	
	LCD显示器 ≥23.8英寸
	

	3
	硬件要求
	
	液晶触摸屏≥15英寸
	

	4
	功能要求
	
	组织谐波成像, 可用于全部2D探头，谐波频率可视可调，具体频率数值可显示
	

	5
	功能要求
	
	具备高清晰斑点噪音抑制技术，可以支持所有探头
	

	6
	功能要求
	△
	支持CW连续波多普勒成像，支持二维线阵、凸阵及容积探头
	可在2D/4D立体成像定位结构的同时，实现无混叠高速血流检测，显著提升胎儿心脏、高危妊娠及妇科复杂病例的诊断准确性与检查成功率。

	7
	功能要求
	△
	二维成像扫描深度≥48cm
	对肥胖病人的二维、彩色血流、造影成像能够提供高穿透、高分辨率的扫查

	8
	探头要求
	△
	系统动态范围≥400dB
	动态范围高能够更清晰显示最强和最弱回声，图像对四维成像成像质量有很大影响

	9
	功能要求
	△
	具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术
	受角度影响小、伪影少、更清晰；可显示胚胎/胎儿早期心血管、胎盘微灌注、内膜/卵巢微小血管

	10
	功能要求
	△
	探头智能响应技术：拿取探头后，探头自动激活，并进入到扫描状态
	不需要通过主机操作，节省扫查时间，提高扫查效能，满足无菌操作要求。

	11
	功能功能
	
	具有实时四维动态容积对比成像技术 
	

	12
	功能要求
	
	具备实时四维自动动态跟踪胎儿面部成像功能
	

	13
	功能要求
	
	STIC胎心容积自动切面识别技术，STIC模式下容积数据自动获取≥8个切面，至少包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面
	

	14
	功能要求
	
	支持STIC M模式
	

	15
	探头要求
	
	3D模式下自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面4个标准平面。自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后角6组生物指标
	

	16
	功能要求
	△
	智能三维产程监测功能：能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据的产程报告
	超声智能产程监测可通过实时、客观、无创的超声数据精准评估产程进展与胎儿状况，有效降低主观判断误差，提升分娩安全性与顺产成功率，减少母婴并发症。

	17
	功能要求
	△
	主机内置产筛软件，自动检测识别中孕期产前筛查切面，同时实现自动注释及测量
	超声内置产筛软件可规范胎儿结构筛查流程、自动测量并减少人为误差，提升早中孕期胎儿畸形检出效率与诊断一致性，更好保障母婴安全。

	18
	功能要求
	
	智能产筛切面质量控制功能，系统将获取的切面的结构与标准解剖示意图切面显示的结构进行对比
	

	19
	功能要求
	
	智能先心病筛查技术：AI智能引导扫描流程，自动识别胎心四腔心切面、三血管气管切面，并智能测量心轴的角度。并具有示例图像对比判断胎心是否正常。
	

	20
	功能要求
	
	智能盆底检查技术：基于人工智能，自动识别Valsalva状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径
	

	21
	测量要求
	
	自动计算容积组织的血管指数VI，FI和VFI （提供设备屏幕截图证明）
	

	22
	探头要求
	
	腔内容积探头：阵元数≥192
	

	23
	基本配置要求
	★
	须配置腹部二维探头两把（不同频率范围），腹部容积探头一把，高频探头一把及腔内容积探头一把。所投机器必须满足技术白皮书描述的标准配置。
	基本配置需求


五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	供货期
	★
	合同生效后三个月内

	2
	保修期
	★
	整机（包含探头）全保5年

	3
	原厂售后
服务承诺
	★
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。

（4）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（5）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	4
	培训
	
	保证使用人员都会操作

	5
	验收标准
	
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

	6
	交货地点
	
	江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点）

	7
	设备安装

场地测试
	
	无

	8
	设备安装调试
	
	无

	9
	付款方式
	
	合同签订后，甲方支付50%货款甲方，货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内40%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清10%货款。


六、特定资格条件
除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、如为国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

6、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

7、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：
       年     月     日
