附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求
（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

科室共有14台台式超声，其中使用8-10年的机器共有3台，使用10年以上机器共有6台，超声使用8年以上机器图像质量都会大幅衰减，容易造成错诊、漏诊，不能满足临床诊断要求。
二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  (医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明：用于全身性检查。
三、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	否
	台
	1
	是


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1.彩色多普勒超声诊断仪（  1 台或套）
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	关键指标理由

	1
	硬件要求
	
	≥22”高分辨率监视器
	

	2
	功能要求
	△
	基于造影剂微泡定位追踪原理的超分辨显微成像.需要包含多种成像模式，支持多项测量
	超分辨显微成像目前是学术热点，论文输出率较高，提高科室整体的学术水平

	3
	功能要求
	△
	多门多普勒，在同一心动周期内，可实时获取4个取样点的多普勒频谱
	更多的取样点和取样线，可以在同一个心动周期内提供更多的信息

	4
	功能要求
	△
	支持自动肝肾比测量，可一键自动识别肝肾器官并自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值
	自动识别和计算可以提高科室检查的工作效率和检出率

	5
	功能要求
	△
	机器内置胆囊病灶自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示病灶位置，冻结后自动测量可疑病灶大小
	自动识别和计算可以提高科室检查的工作效率和检出率

	6
	功能要求
	△
	机器内置肝脏病灶自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示单个或多个病灶位置，冻结后自动测量可疑病灶大小
	自动识别和计算可以提高科室检查的工作效率和检出率

	7
	功能要求
	△
	机器内置颈动脉斑块自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示斑块位置，冻结后自动测量斑块大小
	自动识别和计算可以提高科室检查的工作效率和检出率

	8
	探头要求
	
	相控阵探头开角≥110度
	体检面临心肌肥大病人对心脏探头的要求，更好的显示增大心脏的心尖，准确的进行心脏测量

	9
	功能要求
	
	具有新生儿髋关节自动测量，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型
	自动测量可以提高临床工作效率

	10
	测量功能
	
	测量和分析：一般测量、妇、产科测量、心脏功能测量、多普勒血流测量与分析、外周血管测量与分析、泌尿科测量与分析
	

	11
	功能要求
	△
	心脏成像功能：支持在线解剖M型功能及组织多普勒速度成像技术，可评估心肌组织节段运动同步性；

心功能自动计算功能
	用于体检各种心脏检查及定量

	12
	硬件要求
	
	提供多个USB接口，监视器具备USB图像输出功能，可将图象储存U盘、移动硬盘或者其它USB装置；硬盘≥1TB
	

	13
	功能要求
	△
	内置教学软件，支持扫查教学操作步骤语音解读和扫查手法技巧介绍，包含腹部、浅表、血管、心脏、肌骨关节和神经等标准超声扫查教学内容
	内置教学软件及功能详细，可帮助新年资超声医生快速提高临床检查水平

	14
	探头要求
	
	腹部探头最大扫描深度≥38cm
	

	15
	功能要求
	
	具备智能多普勒血管检查功能
	面对大体量体检，减少操作时间，提高诊断效率

	16
	硬件要求
	△
	机器内置6个探头接口（非拓展外接，不包含笔式探头接口）
	设备要求探头配置≥6把，探头接口越多越减少探头拔插带来的机械损坏

	17
	基本配置要求
	★
	所投机器须配备腹部探头一把、浅表探头一把、甲乳探头一把、心脏探头一把、腔内探头一把，小微凸探头一把，腔内双平面探头一把，超高频探头一把；所投机器必须满足技术白皮书描述的标准配置。
	基本配置需求


五、商务和服务需求

	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	供货期
	★
	合同生效后三个月内

	2
	保修期
	★
	生产厂方对整机（包含探头）提供至少5年全保

	3
	原厂售后

服务承诺
	★
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。

（2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。

（3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。

（4）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。

（5）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	4
	培训
	
	保证使用人员都会操作

	5
	验收标准
	
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

	6
	交货地点
	
	江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点）

	7
	设备安装

场地测试
	
	按照技术参数内设备安装场地测试要求

	8
	设备安装调试
	
	按照技术参数内设备安装调试要求

	9
	付款方式
	
	合同签订后，甲方支付50%货款甲方，货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内40%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清10%货款。


六、特定资格条件
除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、如为国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

6、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

7、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：
       年     月     日
