附件一

采购需求书

# 一、项目概况及总体要求

# （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

# 我院现有2台流式细胞仪，分别在中心实验室和检验科，分别承担科研与临床的细胞分析工作，均为3激光管激发10色的类型。此次申请的全光谱流式细胞仪需求是3激光管激发38色，可大大提高单管多色能力和高维灵敏的数据，提高我院在免疫学、肿瘤学、血液病等热点领域在世界级期刊的发表率。此设备为长期国债项目，预算是200万。

# 二、采购用途

# 采购用途：科研  □教学  医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：用于科研领域的细胞分析工作，可大大提高单管多色能力和高维灵敏的数据。

三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 否 | 台 | 1 | 是 |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ★ | 配备≥3根独立固态激光器:紫光激光器、蓝光激光器、红光激光器，各激光器可形成独立光斑，避免荧光串扰发生对实验结果的影响; |
| 2 |  | ★ | 具有≥38个荧光检测通道，并提供30色及以上； |
| 3 |  |  | 激光光束为平顶光束，确保高速检测结果的可靠性及稳定性; |
| 4 |  |  | 至少具有1个前向角检测通道和2个侧向角检测通道; |
| 5 |  |  | 荧光检测器采用雪崩式光电二极管检测器阵列或硅光电倍增管进行荧光信号的采集; |
| 6 |  | ▲ | 全光谱流式细胞分析仪抗干扰能力强，最低可区分的微粒直径≤100nm; |
| 7 |  | ▲ | 荧光检测灵敏度至少满足：FITC:≤5MESF, PE:≤4 MESF, APC:≤3 MESF, Pacific Blue:≤4 MESF； |
| 8 |  | ▲ | 采用真空泵或气压泵进样设计，确保液体流式的精确稳定及实验结果的准确; |
| 9 |  |  | 上样方式灵活，兼容样本管类型:12X75mm聚苯乙烯或聚丙烯流式管，15ml和50ml圆锥管、以及1.5ml或0.5ml微量离心管等; |
| 10 |  |  | 细胞分析速度≥35000细胞/秒; |
| 11 |  |  | 可根据上样样本体积精确计算单位u1样本的浓度，减少因使用绝对计数管产生的实验开销; |
| 12 |  |  | 交叉污染率≤0.1%，确保实验结果的准确性和可靠性; |
| 13 |  |  | 样本最大流速≥60ul/min，且流速可根据实验需求手动设置; |
| 14 |  |  | 全光谱流式细胞分析仪的动态检测范围≥6个数量级，系统可自动调节并将不同的强弱信号显示在一张图上; |
| 15 |  |  | 内置或支持荧光染料光谱数据导入，可实现多重标记荧光染料的自动拆分，实验人员无需调节增益补偿； |
| 16 |  | ▲ | 支持检测≥10种自发荧光光谱并将其作为独立的参数进行解析; |
| 17 |  | ▲ | 提供光谱流式实验方案辅助设计工具，支持荧光素相似度指数、荧光间干扰指数等分析，帮助实验人员优化实验方案设计; |
| 18 |  |  | 可对所有检测通道进行独立质控并提供质控报告; |
| 19 |  |  | 配套分析软件支持包括直方图、散点图、密度图叠加图等在内的多种流式分析图形显示方式，实验原始数据和解析文件格式需为常用的FCS3.1标准; |
| 20 |  |  | 分析软件支持多任务并行处理，可在采集流式样本数据时，对已收集的其他样本数据进行分析，节省实验时间; |
| 21 |  |  | 配备质控微球1份。 |
| 22 |  | ★ | 全光谱流式细胞仪具有医疗器械注册证。 |
| 23 |  |  | 配有原厂数据分析工作站，配置不低于:IntelCorei7处理器，16G内存，500G硬盘，27寸显示器； |

# 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后两个月内 |
| 2 | 保修期 | ★ | 3 年 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 | ★ | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 按照技术参数内的要求进行培训至使用人员可以独立操作 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院医技楼6楼中心实验室 |
| 7 | 设备安装场地测试要求 |  | 中标厂商需提前现场勘察中心实验室安装场地 |
| 8 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 9 | 付款方式 |  | 合同签订后，甲方支付50%货款甲方，货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内40%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清10%货款。 |

# 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、如为国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

6、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

7、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）：

或项目负责人（签字）：

年   月   日