附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求
（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

用于24小时连续监护病人生理参数，检出变化趋势，供医生护士应急处理和进行治疗的依据，使并发症降到最少达到缓解并消除病情的目的。心内二病区监护及中央监护站为原CCU搬家前使用的监护，目前在用共计16台。目前心内北楼病区核定床位63张，此次计划用科研经费购置。
项目预算金额为68万元，参照临床需求，各厂家产品介绍提供报价情况，及我院急诊、ICU购置价格得出。

二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  (医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明：用于病人的生命体征监测
三、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	心电监护及中央监护系统
	是
	套
	1
	


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1.心电监护及中央监护系统 （  1台或套）
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	关键指标理由

	1
	基本要求
	★
	此中央监护系统含中央站1套、床边监护仪26台、床旁生命体征监测仪1台、穿戴设备2套、电脑显示屏2个、智慧大屏2个。
	

	2
	
	★
	中央监护系统具备报警系统汇总及回顾功能，配备移动终端报警软件，具备报警统计分析功能，
	

	3
	
	★
	心内科所有监护仪及床旁生命体征监测仪（含心内1、CCU、心内2）对接我院护理文书系统，并能做到生命体征实时上传，对接文书系统费用有中标方承担（尽量在仪器设备装备好后2月余完成护理文书对接），穿戴设备需能上传中央系统
	

	
	
	△
	中央监护系统配备移动终端报警软件，具备报警统计分析功能，支持来自中央系统的报警信息进行查看、接受等，支持不同用户报警配置管理
	

	4
	中央站
	
	中央站能接受、解除病人；能启动、停止血压测量；能进行报警暂停、复位等
	

	5
	
	★
	中央站具有病人监护历史数据的存储功能，能回顾历史数据，并配打印机能打印历史数据
	

	6
	床边监护
	★
	26台床边监护仪屏幕均为触摸屏，其中25台尺寸不小于12英寸，1台不小于15英寸，26台监护仪均能测心电、血压、血氧、心率、脉率等。
	

	7
	
	★
	其中1台具有有创压监测功能
	

	8
	
	★
	其中配1台不小于15英寸的监护仪需配备子母机：带显示屏的转运模块（具备血压、血氧、心电监测功能插在床边监护上为功能模块、拔下后可当转运监护使用）
	

	9
	
	
	26台床边监护均须配置带篮筐的上墙支架并按要求安装到墙上指定地点
	

	10
	
	
	26台床边监护须均需要另外配置1套备用附件含袖带、血氧探头、心电导联线（额外配备26套袖带、血氧探头、心电导联线）
	

	11
	床旁生命体征监测仪
	△
	床旁生命体征监测仪能测血压、血氧、脉搏、体温，需配备扫码枪连接监测仪，且需与护理文书同步，屏幕不小于10英寸
	

	12
	
	
	配置台车
	

	13
	穿戴设备
	△
	穿戴设备可测量血氧、血压、心电，结合无陪病房发展需求，穿戴设备至少支持患者4种状态识别：包括睡眠、休息、运动、跌倒等
	

	14
	智慧大屏
	△
	配置的智慧大屏尺寸不低于55寸触摸屏，
	

	15
	
	△
	可在屏幕上测量血压、观看实时记录及回看历史记录等
	

	16
	售后服务要求
	
	售后服务及时，24小时内有响应且上门服务；对整机提供至少3年全保
	

	17
	安装要求
	★
	在安装过程中所产生的费用（包含但不限于网线、布线、打孔、端口对接费等）均由中标方承担
	

	18
	耗材要求
	★
	所有耗材均必须能在江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台上采购,并附耗材清单及价格
	


五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	供货期
	★
	合同生效后 三个月内

	2
	保修期
	★
	详见技术参数内保修要求

	3
	原厂售后
服务承诺
	★
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。

（4）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（5）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	4
	培训
	
	保证使用人员都会操作

	5
	验收标准
	
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。如发现有虚假响应的作废标处理。

	6
	交货地点
	
	江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点）

	7
	设备安装

场地测试
	
	按照技术参数内设备安装场地测试要求

	8
	设备安装调试
	
	按照技术参数内设备安装调试要求

	9
	付款方式
	
	甲方自设备入库之日起6个月内，向乙方支付合同总货款的80%。
设备免费保修期为1年时，在设备能够持续保证临床正常稳定使用且乙方无未处理违约事项的前提下，乙方在保修期满后向甲方提交尾款付款申请，甲方在收到乙方尾款付款申请后3个月内向乙方支付合同总货款的20%。
设备免费保修期大于1年时，在设备能够持续保证临床正常稳定使用1年后，甲方在3个月内向乙方支付合同总货款的10%，待本合同约定的设备保修期届满，且满足以下条件后支付剩余10%尾款：
（1）乙方已完全履行本合同约定的全部义务（包括但不限于质保义务）。
（2）乙方在保修期满后向甲方提交尾款付款申请。
（3）甲方审核确认上述条件均满足且乙方无未处理违约事项后，在收到乙方尾款付款申请后3个月内付清10%尾款。



六、特定资格条件
除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；
5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：

       年     月     日
