附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求
（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

    由于消毒供应中心工作量增加，现消毒供应中心快速全自动清洗消毒器使用年限过长，设备工作效率现已不能满足临床工作量需求，故消毒供应中心申请更新1台快速全自动清洗消毒器。总体要求包括：全流程运行时间≤45分钟，且可对接我院追溯系统，系统内需显示过程曲线记录并记录A0值，最终显示过程报表。
二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明：
三、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	快速全自动清洗消毒器
	否
	台
	1
	    

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1.  快速全自动清洗消毒器     （ 1台）
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	外形尺寸
	★
	1120mm≤宽度≤1270mm，1870mm≤高度≤1960mm，深度：830≤深度≤1000mm。

	2
	 清洗舱有效容积
	★
	≥280L。

	3
	器械层架及
装载量
	
	3≤层架层数≤5层，每层篮筐装载数量≥3个（篮筐尺寸：长500±60mm，宽260±20mm，高60mm±10mm）。

	4
	开门方式
	
	自动下开门，双门可实现互锁，关门遇障碍可自动返回。

	5
	界面显示
	
	具备彩色触摸屏，前后双屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能。

	6
	管路系统
	
	具备干燥系统与空气过滤系统。

	7
	加热方式
	
	蒸汽加热或电加热。

	8
	记录方式
	★
	设备可对接我院现有追溯系统，同步自动上传记录清洗物品、清洗过程曲线与A0值，最终形成完整报表。

	9
	清洗程序步骤
	
	包含预洗、清洗、漂洗、消毒、干燥等功能。

	10
	程序设计
	
	包含常规清洗程序及自定义程序。

	11
	故障检测
	
	具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。

	12
	运行时间
	
	包含清洗、消毒、干燥等程序的全流程运行时间≤45min。

	13
	拆装服务
	★
	提供拆机及安装服务，并根据临床实际需求搬运到指定地点。

	14
	标准配置
	★
	主机1台、4层器械清洗架1个；搬运车2个；标准器械托盘20个。


五、商务和服务需求
*注: 表中“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。表中“★”及“▲”需在技术参数表中提供相关承诺。
五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	供货期
	★
	合同生效后三个月内

	2
	质保期
	★
	设备质保期为三年

	3
	售后
服务承诺
	★
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
（4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	4
	培训
	★
	培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用

	5
	验收标准
	★
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

	6
	交货地点
	★
	江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点）

	7
	设备安装调试
	★
	确保设备验收合格正常交付

	8
	付款方式
	★
	1、
货到甲方指定地点安装、全面验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的全面验收合格报告，乙方提供全额合规发票、合同复印件及其它所需票据供甲方入库。乙方发票名称必须与合同签订单位一致，乙方开票信息为：名称： ；开户名称： ；纳税人识别号： ；地址： ；开户行： ；账号： 。

2、
甲方自设备入库之日起6个月内，向乙方支付合同总货款的80%。

3、
设备免费保修期为1年时，在设备能够持续保证临床正常稳定使用且乙方无未处理违约事项的前提下，乙方在保修期满后向甲方提交尾款付款申请，甲方在收到乙方尾款付款申请后3个月内向乙方支付合同总货款的20%。

4、
设备免费保修期大于1年时，在设备能够持续保证临床正常稳定使用1年后，甲方在3个月内向乙方支付合同总货款的10%，待本合同约定的设备保修期届满，且满足以下条件后支付剩余10%尾款：

（1）乙方已完全履行本合同约定的全部义务（包括但不限于质保义务）。

（2）乙方在保修期满后向甲方提交尾款付款申请。

（3）甲方审核确认上述条件均满足且乙方无未处理违约事项后，在收到乙方尾款付款申请后3个月内付清10%尾款。


★注:投标人均需满足商务和服务需求表中的所有条款，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。
六、特定资格条件
除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。
申购单位（公章）

或项目负责人签字：
       年     月     日
