附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求
（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）
目前手术室在用3D内窥镜摄像系统无荧光功能，清晰度未达到4K，故妇科、肝胆胰脾外科申请2套3D 4K荧光内窥镜摄像系统以满足手术需要。

二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明：
三、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	3D 4K荧光内窥镜摄像系统
	否
	套
	2
	是


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1.        3D 4K荧光内窥镜摄像系统           （2套）

	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	硬件组成
	★
	3D 4K荧光主机*2、3D电子内窥镜*2（配备消毒盒）、4K荧光摄像头*2、冷光源*2、气腹机*2、导光束*4、4K荧光镜头（配备消毒盒）*4、3D 4K荧光医用显示器*2、专用台车*2，上述需为同一品牌。

	2
	3D 4K荧光主机
	
	

	2.1
	输出分辨率
	★
	4K图像输出分辨率为4096×2160P和3840×2160P，全高清图像输出分辨率为1920×1080P，最高支持8K图像输出分辨率为7680x4320P；

	2.2
	主机功能1
	★
	图像处理器兼容同品牌4K白光、4K荧光和3D电子镜等多种内窥镜摄像头；

	2.3
	主机功能2
	
	具有≥8倍电子图像放大，档位≥8级可调；

	2.4
	主机功能3
	▲
	具有≥4种色彩模式及≥5种图像增强模式；

	2.5
	主机功能4
	▲
	同时支持≥7路全画面视频输出，至少包括1路8K视频、4路4K视频和2路1080P视频输出；

	2.6
	主机功能5
	★
	具有≥3种光谱增强电子染色功能，具有≥4种荧光显示模式：白光模式、黑白荧光模式、彩色荧光模式和多画面显示；

	2.7
	主机功能6
	▲
	具有双镜联合功能，具备≥2路视频输入接口，可接入1080P或720P视频图像和主机实时画面进行同步显示；

	2.8
	主机功能7
	★
	内置USB3.0接口≥4个；内置录像和拍照功能，接入存储设备后可显示录像时长和剩余可录制时长；

	2.9
	主机功能8
	
	具有光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度。

	3
	3D电子内窥镜
	
	

	3.1
	功能要求
	★
	3D电子镜图像传感器CMOS数量≥4，同时接收可见光和近红外光后经图像处理器处理后显示成像；


	3.2
	荧光功能
	★
	具备近红外成像功能，能够和吲哚菁绿（ICG）配合使用，采集800nm~900nm波长的近红外光进行荧光显影成像；

	3.3
	控制功能
	▲
	手柄控制按键≥4个，支持8种自定义按键功能，包括：拍照、录像、白平衡、场景模式、曝光亮度、图像增强、电子放大、荧光模式切换、2D/3D模式切换等调节；

	3.4
	电子内窥镜参数
	▲
	视向角：30°，插入部外径≥10mm，工作长度≥330mm，电子镜视场角≥70°，景深30-200mm；

	3.5
	灭菌要求
	
	防水防尘等级IPX7，支持低温等离子消毒灭菌。

	4
	冷光源
	
	

	4.1
	功能要求
	★
	具有双光源，光源类型为LED+近红外激光，能够输出白光和荧光光源；

	4.2
	最大中心照度
	
	≥3000000Lux；

	4.3
	色温
	
	4500K~6500K；

	4.4
	光源使用寿命
	
	LED灯使用寿命≥60000小时，激光使用寿命≥20000小时；

	4.5
	安全功能
	
	具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光；

	5
	气腹机
	
	

	5.1
	流速
	★
	最大流速≥50L/min，可调节；

	5.2
	压力
	
	最大压力≥30mmHg，可调节；

	5.3
	显示屏
	
	具备不小于7 寸触摸式显示屏，可进行流量压力调节，并且具有防误触功能键。

	6
	4K荧光镜头
	★
	可传输白光和近红外光，视向角30°，直径10mm，工作长度≥300mm，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌。

	7
	导光束
	★
	长度≥3000mm，有效芯径≥4.0mm，可高温高压和低温等离子灭菌。

	8
	医用显示器
	★
	分辨率≥3840×2160；≥32英寸；支持4K 3D /2D 视频输入，支持输入端口：HDMI*1、DVI-D*1、DP*1、12G/6G/3G/HD-SDI*2，支持输出端口：12G/6G/3G/HD-SDI*1、DVI-D*1、DP*1。

	9
	医用台车
	
	支臂可悬挂≥32英寸医疗显示器，具有总控开关可一键关闭或开启台车上所有设备，具有线缆收集功能。


*注: 表中“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。表中“★”及“▲”需在技术参数表中提供相关承诺。
五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	供货期
	★
	合同生效后三个月内

	2
	质保期
	★
	设备质保期为五年

	3
	售后
服务承诺
	★
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
（4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	4
	培训
	★
	培训效果达到无工程师在场的情况下，医生可独立使用

	5
	验收标准
	★
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

	6
	交货地点
	★
	江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点）

	7
	设备安装调试
	★
	确保设备验收合格正常交付

	8
	付款方式
	★
	货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。


★注:投标人均需满足商务和服务需求表中的所有条款，不满足该指标项将导致响应文件被拒绝。
六、特定资格条件
除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。
申购单位（公章）

或项目负责人签字：
       年     月     日
