附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求
（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

心内科现有B超机5 台，其中有3台机器已使用8年以上，功能落后需要淘汰，此次科室计划购买一台高端超声（配备专用三维经食道探头），能兼顾日常检查的同时，还能开展新项目二尖瓣和三尖瓣钳夹术，上述2项手术都属于国四手术。

采购用途：□科研  □教学  (医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明：用于心血管检查诊断。
三、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	彩色多普勒超声诊断系统
	否
	台
	1
	是


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	关键指标理由

	1
	硬件要求
	△
	操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转
	便于操作和测量

	2
	功能要求
	
	取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级可调
	取样的宽度和范围更大

	3
	功能要求
	△
	具备智能旋转技术，能够轻松方便的在图像平面之间旋转，提高了异常病变的检出
	用于心内膜炎，三尖瓣膜病关闭不全收缩期PVP评估等

	4
	功能要求
	△
	具备全自动识别分析心脏超声切面的功能，能够一键显示整体和节段应变，应变率，达峰时间，左心室长径等参数


	方便快捷显示心脏整体和节段应变

	5
	功能要求
	
	具备左心室和右心室自动测量功能
	一键获得右室游离壁应变，早期发现左心室和右心功能受损，解决右室手动描记难，重复性差的问题

	6
	功能要求
	
	具备清晰显示心肌结构的功能，增强显示心肌及其他心脏结构的组织信号
	轻松显示心尖部血栓

	7
	探头要求
	△
	具备实时任意双平面功能，应用于彩色多普勒，心脏造影，负荷等多种超声心动图成像。
	用于主动脉瓣膜解剖结构和功能评估，心尖肥厚性心脏病，动脉瘤，血栓等疾病的检出；

	8
	功能要求
	
	具备灰阶全容积成像，三维血流全容积成像功能
	

	9
	功能要求
	
	具备实时双容积成像功能，同时显示两幅实时的容积三维图像
	

	10
	功能要求
	
	具备容积高帧频成像功能，三维容积频率可以通过旋钮进行调节，同时拓宽近场视野和近场图像质量
	

	11
	功能要求
	★
	具备三维自动二尖瓣定量技术，能够一键自动完成瓣环、瓣叶、结合点等三维结构识别与参数输出
	用于MR//TR分级与分型，介入术前术后评估以及复杂瓣膜疾病的诊断。

	12
	功能要求
	
	具备心腔镜技术
	

	13
	功能要求
	
	具备心脏造影软件
	

	14
	功能要求
	△
	具备侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，触摸屏可见LGC键，可视可调


	提高灰阶对于组织边界和对比度显示



	15
	功能要求
	△
	具备智能多普勒血管检查功能：自动识别血管位置、启动彩色多普勒功能，自动调整彩色取样框位置、角度，自动启动频谱多普勒、调整频谱取样容积及角度，优化频谱并自动测量。
	减少操作时间，提高诊断效率

	16
	硬件要求
	△
	动态范围≥350dB
	动态范围大小决定图像灰阶图像层次的丰富程度，影响细微结构和对比度。

	17
	基本配置要求
	★
	所投机器须配备成人心脏探头2把、儿童心脏探头一把、血管探头一把、三维经胸探头一把、三维经食道探头一把，机器具备4个探头接口，并激活可互换通用；所投机器须满足技术白皮书描述的标准配置
	基本需求

	18
	功能要求
	
	医学数字图像和通信DICOM3.0接口；
	

	19
	三类注册认证
	★
	主机具备国家药监局三类医疗设备注册证
	经食道探头检查需要三类认证

	20
	售后服务要求
	★
	生产厂方对整机（包含探头）提供至少5年全保
	保证设备使用性能，减少后期设备维护成本


五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	供货期
	★
	合同生效后三个月内

	2
	保修期
	★
	详见技术参数内保修要求

	3
	原厂售后
服务承诺
	★
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。

（4）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（5）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	4
	培训
	
	保证使用人员都会操作

	5
	验收标准
	
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

	6
	交货地点
	
	江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点）

	7
	设备安装

场地测试
	
	按照技术参数内设备安装场地测试要求

	8
	设备安装调试
	
	按照技术参数内设备安装调试要求

	9
	付款方式
	
	货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；设备免费保修期大于1年时，在设备能够持续保证临床正常稳定使用1年后，甲方在3个月内向乙方支付合同总货款的10%，待本合同约定的设备保修期届满，且满足以下条件后支付剩余10%尾款：
（1）乙方已完全履行本合同约定的全部义务（包括但不限于质保义务）。
（2）乙方在保修期满后向甲方提交尾款付款申请。
（3）甲方审核确认上述条件均满足且乙方无未处理违约事项后，在收到乙方尾款付款申请后3个月内付清10%尾款。


六、特定资格条件
除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、如为国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

6、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

7、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：
       年     月     日
