牙椅用水净化器比价方案
牙椅用水净化器比价方案具体要求如下：
一、产品要求：
	产品名称
	规格型号
	单价
	备注

	[bookmark: _GoBack]牙椅用水净化器
	1.尺寸：直径50-62mm，长度220-270mm；
2.适用水压：0.2-0.45Mpa；工作水温：5℃-38℃；
3.安装方式：快插式接头，不改变原水路布局及牙椅原有结构；
4. 整机质保不少于1年，质保期内设备渗漏、结构故障、出水水质不达标，供方免费更换设备或滤芯组件。滤芯额定使用寿命≥12个月，质保期内水质不达标免费更换滤芯，质保期重新计算。质保期内每6个月上门开展巡检，做好巡检记录；故障报修2小时响应，48小时到达现场处置；
5. 出水要求：诊疗用细菌水菌落总数不超过100CFU/mL（营养琼脂培养基）或不超过 500 CFU/mL（R2A琼脂培养基），不应检出铜绿假单胞菌、嗜肺军团菌、总大肠菌群和大肠埃希氏菌（提供CMA检测报告）；
6. 通过软化水系统或独立储水罐供水的牙科综合治疗台进水口处应安装微过滤器，过滤器孔径在0.03μm～10μm之间；
7. 供方负责免费现场勘察、供货、安装调试，全部设备安装完成后现场水质核验合格后方可验收。
	元/套
	1.限价：2200元/套，报价不得高于限价。
[bookmark: OLE_LINK1]2.提供生产企业有效的《消毒品生产企业卫生许可证》；
3. 提供消毒产品安全评价报告；
4.按比价结果排序，并按排序将样品送至指定地点试用，经使用科室试用确认后方可确定比价结果。


二、比价方案：
1.采用现场比质比价排序方式，各报价单位须提准备好营业执照、检测报告、消毒品生产企业卫生许可证、消毒产品安全评价报告、品牌授权（如有需提供）、产品资料、产品报价，如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点；
2.供应商按比价结果排序。
三、资格审查方式及特殊情况说明：
1.本次采用资格后审方式。
2.原则上须带样品至现场进行比质比价。

