附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求
（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

用于心脏介入手术中监测患者生命体征。目前我院2台在用设备均已老化故障频发。
项目预算金额为50万元，参照临床需求，各厂家产品介绍提供报价情况得出。

二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  (医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明：用于病人的生命体征监测及记录。
三、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	患者监护及记录工作站


	否
	套
	2
	


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1.患者监护及记录工作站（ 2台或套）
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	关键指标理由

	1
	基本要求
	★
	生命体征监护功能：提供12体表ECG监测及记录，两通道有创血压监测及记录，无创血压监测及记录，体温监测及记录，血氧饱和度的监测和记录，全息波形和各种片断波形保存，支持快照波形打印。
	

	2
	
	△
	参数显示功能：具有心率、血压、血氧饱和度、体温、报警状态的显示功能，要求多通道有创血压在同一坐标轴对比显示，常规监护与12导心电显示可以快速切换，实现诊断与监护功能快速切换。
	

	3
	
	
	计算机主机配置要求：CPU主频2.5GHz，硬盘固态256G+机械1TB，内存16G，独立千兆双网口网卡，光驱:可刻录DVD光驱，正版操作系统，高速黑白激光打印机：1台。  
	

	4
	
	△
	前置讯号放大器：1台；具备功能：12导体表心电监测，可实时分屏显示；两通道有创血压通道，具备同时监测多通道血压及分析功能；无创血压测量，具备手动或自动测量模式；血氧饱和度和体温监测；支持心电及有创血压外接输出；                                    
	

	5
	
	
	床旁控制器：支持床旁完成无创血压启动复位和有创血压调零；
	

	6
	
	
	扫码设备：扫码完成器械及药品的术中录入，无需手写；
	

	7
	
	△
	全息记录和回顾功能: 完成全息存储并重点监护，具备波形及病例回顾及回顾波形打印及相关操作，自动生成波形事件列表，快速定位术中事件。
	

	8
	
	
	计时器显示功能 : 辅助术者计时
	

	9
	
	△
	具有术中记录和PCI报告功能：要求能够实现自动或一键获取术中患者生理指标、具备完整的符合PCI手术流程的结构化数据结构及数据库内容，应包括病人基本信息，病变信息，造影所见、靶病变信息，并发症等，相关数据可查询统计，可生成相关excel表格用于临床工作。数据库的操作方式需通过下拉菜单快速生成手术数据，并生成符合手术流程的手术记录、药品器械使用清单和手术报告等功能。
	

	10
	
	
	查询统计功能：可设定条件检索查询，工作量、器材等相关报表统计功能。
	

	11
	
	△
	DICOM影像后处理功能：回顾医学标准DICOM影像，并与病人的手术文字资料相关联，支持PCI报告的插图，生成图文并茂的手术报告。
	

	12
	
	
	库存管理功能：可进行相关器材、消耗品、药品的出入库条形码管理，完成器材品种管理，供应商管理，病人器材使用的记录，并注明病人使用的医疗器械的名称、关键性技术参数等信息，可生成相关统计及报告。
	

	14
	安装要求
	★
	在安装过程中所产生的费用（包含但不限于网线、布线、打孔、端口对接费等）均由中标方承担
	

	15
	耗材要求
	★
	所有耗材均必须能在江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台上采购,并附耗材清单及价格
	


五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	供货期
	★
	合同生效后 三个月内

	2
	保修期
	★
	3年整机全保

	3
	原厂售后
服务承诺
	★
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。

（4）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（5）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	4
	培训
	
	保证使用人员都会操作

	5
	验收标准
	
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。如发现有虚假响应的作废标处理。

	6
	交货地点
	
	江苏大学附属医院（由医院工程技术人员指定的安装地点）

	7
	设备安装

场地测试
	
	按照技术参数内设备安装场地测试要求

	8
	设备安装调试
	
	按照技术参数内设备安装调试要求

	9
	付款方式
	
	货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。


六、特定资格条件
除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；
5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

项目负责人签字：

       年     月     日
